Betriebsanweisung für Dampfsterilisatoren, die der DIN EN ISO 13060 entsprechen

Gerätenummer:		              Hersteller:				   Gerätetyp:

|  | Merkmal | Dokumentation durch | Dokumentation in |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentation der Eignung des Sterilisators | Typprüfung (DIN EN 13060), Werksprüfung | Hersteller (CE-Kennzeichnung) | Gerätehandbuch |
|  | Angabe des Prozesstyps (Typ B, Typ N, Typ S) |  |  |
| Dokumentation der Eignung des Aufstellungsortes und der Betriebsmittel beim Betreiber | Aufstellraum (Raumfunktion) Aufstellart (Tischgerät, Einbaugerät) Umgebungsbedingungen | Betreiber in Zusammenarbeit mit Dienstleister/Service-techniker, ggf. Validierer | z.B. Raumbuch, technische Dokumente |
|  | Elektrische Versorgung |  |  |
|  | Wasserversorgung und -entsorgung |  |  |
|  | Speisewasserqualität: DIN EN 13060, Anhang C |  |  |
|  | Abnahmeprüfung: Installationsqualifikation (IQ) Übereinstimmung Bestell- und Lieferumfang Ordnungsgemäße Installation Prüfung der Luftleckage, Leerkammerprüfung Probelauf mit Testbeladung Überprüfung der sicherheitstechnischen Einrichtungen Übergabe der Gebrauchs- und Wartungsanweisung Einweisung in die Bedienung des Geräts und Verhalten bei Störungen Installations- und Übergabeprotokoll Betriebsqualifikation (OQ): Prozessbeurteilungssystem (DIN EN 13060, Anhang B) Prüfung des Prozessablaufs bei definierter Beladung (schwierigste zu sterilisierende Medizinprodukte und Verpackungen) Prüfung der Luftentfernung und Dampfdurchdringung mit geeignetem Prüfkörper Prüfung des Fehlererkennungssystems nach Herstellerangaben Dokumentation der Ergebnisse in einem Qualifikationsbericht Vom Hersteller bereitgestellte Daten und Prüfergebnisse sind zu berücksichtigen | Betreiber in Zusammenarbeit mit Hersteller | Gebrauchs- und Wartungsanwei-sung, Installations- und Übergabeprotokoll, Validierungsbericht mit Schreiber-ausdrucken und Fotodokumenta-tion |
|  | Sterilgutverpackung: Verpackungen gemäß DIN EN 868-2 und folgende Teile sowie DIN EN ISO 11607-1 Heißsiegelgeräte kritische Prozessparameter sind Temperatur und Anpressdruck Siegelnahtbreite muss mindestens 6 mm betragen | Betreiber in Zusammenarbeit mit Hersteller | Betreiberdokument, Bedienungsanleitung/ Gebrauchsanweisung, Gerätehandbuch |
|  | Merkmal | Dokumentation durch | Dokumentation in |
|  | Mindestbreite zwischen Siegelnaht und Medizinprodukt muss 3 cm betragen Bedienungsanleitung/Gebrauchs- anweisung muss vorliegen Eignung des Verfahrens nach Angabe des Herstellers des Heißsiegelgerätes oder des Sterilbarrieresystems Routinekontrollen umfassen: Tintentest oder Sealcheck, Siegelnahtfestigkeit/Peelbarkeit, kritische Parameter |  |  |
| Dokumentation der Leistung des Sterilisators sowie der Unterweisung des mit der Bedienung betrauten Personals im sachgerechten Betrieb des Sterilisators | Bedienungsanleitung | Hersteller | Bedienungsanlei-tung |
|  | Risikoklassifizierung der zu sterilisierenden Medizinprodukte | Betreiber | Betreiberdokument |
|  | Beschreibung der zur Anwendung kommenden Medizinprodukte/Beladungsmuster: Beschreibung aller Beladungsmuster einschließlich der „schwierigsten“ Beladung; ggf. Darlegung der Äquivalenz bzw. Gleichwertigkeit mit vom Hersteller geprüften Referenzbeladungen | Betreiber unter Berücksichtigung der Herstellerangaben | Betreiberdokument mit Fotos ggf. Äquivalenznachweis |
|  | Eignung der Betriebsparameter: Leistungsqualifikation (PQ) Festlegung und Dokumentation der Prüfbeladungen einschl. Äquivalenznachweis Nachweis der Sterilisation der Prüfbeladung gem. DIN EN ISO 17665-1 bzw. DIN SPEC 58929 ggf. Prüfung von Teilzyklen, wenn parametrische Prüfung nicht ausreicht Messung von Druck und Temperaturverlauf an den kritischen Stellen der Beladung durch unabhängiges, kalibriertes Messsystem Mikrobiologische Prüfung an Stellen, die keine physikalische Messung zulassen | Betreiber in Zusammenarbeit mit qualifiziertem Validierer | Validierungsbericht mit Produktdatenblättern, Schreiber-ausdrucken, Foto-dokumentation |
|  | Festlegung für die Kontrollen im laufenden Betrieb: Nachweis wirksamer Sterilisationsparameter mittels Chargenprotokoll und/oder Prozessbeurteilungssystem (DIN EN 13060, Anhang B) Auswahl der Prüfkörper sofern Hohlkörper sterilisiert werden (DIN EN 13060, Anhang A) | Betreiber unter Bezug auf den Validierungsbericht | Betreiberdokument |
|  | Regelmäßige Unterweisung des mit der Bedienung betrauten Personals | Betreiber | Schulungsdoku-ment |
|  | Instandhaltung: Wartung und ggf. Instandsetzung und erneute Leistungsqualifikation aus besonderem Anlass | Hersteller bzw. Dienstleister, Betreiber | Gerätehandbuch (Wartungs- und Reparaturdokumentation) |
| Arbeitstägliche Prüfungen | Sichtprüfung von Kammer und Dichtungen Speisewasserbehälter, Speisewasser ggf. Kühlwasser | Betreiber gemäß Herstellerangaben | Prüfprotokoll und Checkliste |
|  | Merkmal | Dokumentation durch | Dokumentation in |
|  | Funktionsprüfungen ggf. Vakuumtest ggf. Dampfdurchdringungstest mit geeignetem PCD (Prüfkörper) Registriereinrichtung (z.B. Drucker) |  |  |
| Chargenbezogene Prüfungen | Übereinstimmung der Beladung mit durch Validierung vorgegebener Konfiguration (Beladungsmuster in Prozessvalidierung) | Betreiber | Chargenprotokoll u. Freigabeprotokoll |
|  | Prüfung des vollständigen und korrekten Prozessablaufs Prüfung und Dokumentation des Ergebnisses der Behandlungsindikatoren Prüfung und Dokumentation der Prozessparameter Prüfung und Dokumentation des Ergebnisses des Prozessindikators Kritisch A: ohne PCD (Kl. 5) Kritisch B: mit PCD, z.B. Helixtest (Kl. 2) |  |  |
|  | Sichtprüfung der Verpackung Trockenheit Unversehrtheit Intaktheit der Siegelnähte Vollständige Kennzeichnung |  |  |
| Freigabe | Autorisierungsliste Grundlage der Autorisierung Liste der autorisierten Personen | Betreiber | Qualifikationsnach-weise, Namensliste |
|  | Freigabekriterien | Betreiber | Freigabeprotokoll |
|  | Vorgehen und ggf. Begründung für Freigabe bei Abweichungen vom regelhaften Prozessablauf |  |  |
| Periodische Prüfungen und Vorgehen bei Abweichungen vom regelhaften Prozessverlauf und relevanten Rahmen-bedingungen | Festlegung der Fälligkeit periodischer Prüfungen (erneute Leistungsbeurteilung, siehe Leistungsqualifikation), ggf. Koordination mit Wartung | Betreiber und Validierer unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, ggf. unter Hinzuziehung des Hygienikers | Validierungsbericht |
|  | Prüfungsumfang |  |  |