Röntgen

I	Checkliste – Erste Bestandsaufnahme in der Praxis

II	Inhaltsverzeichnis

III	Zusammenfassung – 
Kurzinformation der Inhalte

IV	Inhalte - Detailinformationen

V	Gefährdungsbeurteilung – 
Jetzt noch mal alles überprüfen

Checkliste – Erste Bestandsaufnahme in der Praxis

Gefährdungsbeurteilungen – Jetzt noch mal alles überprüfen

Checkliste/Gefährdungsbeurteilung: Röntgen in der Zahnarztpraxis

Inhaltsverzeichnis

1.		Zusammenfassung – Kurzinformation der Inhalte

2.		Geltungsbereich und Inhalt von Vorschriften

- Röntgenverordnung

- Strahlenschutzverantwortlicher

- Strahlenschutzbeauftragter

- Röntgenpass

- Rechtfertigende Indikation

- Schriftliche Arbeitsanweisung

- Aufbewahrungsfristen

- Einsichtnahme der Röntgenverordnung

- Fachkunde im Strahlenschutz für Zahnärztinnen/Zahnärzte

- Kenntnisse im Strahlenschutz für das Praxispersonal

- Digitale Röntgeneinrichtungen

- Abnahmeprüfung der Befundmonitore

- Anmelden und Stilllegung von Röntgeneinrichtungen

- Zutritt zum Kontrollbereich

- Konstanzprüfung und Filmentwicklung

- Allgemeines zur Röntgenverordnung (RöV)

- Richtlinien zur Röntgenverordnung

- Richtlinie ärztliche/zahnärztliche Stellen

- Richtlinie Technik

- Fachkunderichtlinie

- Sachverständigenrichtlinie

- Qualitätssicherungsrichtlinie

- Aufzeichnungsrichtlinie

- Normen im Röntgen

3.		Anzeigen bei der Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium)

- Antrag auf Genehmigung nach § 3 RöV

- Anzeige der Inbetriebnahme nach § 4 RöV

- Anzeige von Änderungen

- Anzeige der Beendigung des Betriebes

- Prüfbericht(e) des Sachverständigen nach § 18 Ziffer 5 RöV

4.		Anzeigen bei der zahnärztlichen Stelle

- Anzeige der Inbetriebnahme nach § 4 RöV

- Anzeige von Änderungen Betreiberwechsel / zusätzlicher Betreiber

- Anzeige der Beendigung oder wesentliche Änderung des Betriebs nach §§ 3 und 4 RöV

- Strahlenschutzprüfung – Prüfbericht(e) des Sachverständigen nach § 18 Ziffer 5 RöV

- Versand von digitalen Bilddaten auf Datenträgern an die Zahnärztliche Stelle

- Kompression von digitalen Bilddaten in der Zahnheilkunde

- Checkliste für anzufordernde Unterlagen durch die Zahnärztliche Stelle

5.		Abnahme- und Konstanzprüfung

- Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL)

- Zielsetzung der Abnahme- und Konstanzprüfung nach § 16 RöV

- Verantwortliche/r für die Konstanzprüfung

- Konstanzprüfung

- Analoge Systeme

- Digitale Systeme

- Konstanzprüfung der Filmverarbeitung

- Konstanzprüfung der Dentalröntgen- und Panoramaschichtgeräte

- Konstanzprüfung des Fernröntgenseitenbildes

- Überprüfung der Dunkelkammerbeleuchtung

- Veränderungen

- Veränderungen am Röntgengerät/Betreiberwechsel

- Veränderungen in der Filmverarbeitung

-	Allgemeines

-	Unwesentliche Änderung(en) ohne erforderliche Teil-abnahmeprüfung

-	Wesentliche Änderung(en) ohne erforderliche Teil-abnahmeprüfung

-	Wesentliche Änderung(en) mit der Notwendigkeit einer Teilabnahmeprüfung

6. 		Fehleranalysen für Konstanzprüfungen

- Übersicht über Fehlerquellen

- Hinweise auf praxisinterne Abhilfen

- Röntgenaufnahme ist zu dunkel

- Röntgenaufnahme ist zu hell

- Sonstige Fehlerquellen

7. 		Mitarbeiterunterweisung gem. § 36 RöV

8.		Dokumentation

- Pflichten nach den Vorschriften der RöV

- Aufzeichnungen über die Röntgenbehandlung (Röntgen-kontrollbuch)

- Herausgabe von Behandlungsunterlagen

- an den weiterbehandelnden Zahnarzt

- an den Patienten

- an gesetzliche oder private Krankenversicherungen

9.		Prüfbericht(e) und Bescheinigungen des Sachverständigen

## Strahlenschutzprüfung nach § 4 RöV

- Wiederholungsprüfung nach § 18 Ziffer 5 RöV

10.	 	Fachkundenachweise

- Fachkunde im Strahlenschutz für Zahnärztinnen/Zahnärzte

- Fachkunde für DVT-Geräte

- Kenntnisse im Strahlenschutz für Praxispersonal

11.	Durchführungsempfehlungen zur Qualitätssicherung in der zahnärztlichen Radiologie

12.	Informationen über die Entsorgung von Röntgengeräten

Zusammenfassung – Kurzinformation der Inhalte

| Strahlenschutzverantwortliche/r |  | - Betreiber/in der Röntgeneinrichtung, die/ der entweder einer Genehmigung nach §§ 3 oder 5 RöV bedarf oder Anzeige nach § 4 RöV zu erstatten hat. Bei Personenmehrheiten ist dies jeder Praxisinhaber/ -betreiber. |
| --- | --- | --- |
| Strahlenschutzbeauftragte/r |  | - Sofern für den Röntgenbetrieb erforderlich: Schriftliche Bestellung einer/eines Strahlenschutzbeauftragten durch die/ den Strahlenschutzverantwortliche/n - Anzeige der Bestellung mit Angaben der Aufgaben und Befugnisse sowie Änderung und Abberufung mit Fachkundenachweis nach § 18 a RöV an das zuständige Regierungspräsidium - Ggf. Erlass einer Strahlenschutzanweisung für die Mitarbeiter/innen unter Aufzählung der zu beachtenden Strahlenschutzmaßnahmen Ein Muster des Bestellformulares für Strahlenschutzbeauftragte finden Sie im PRAXIS-Handbuch Qualitätssicherung – Anhang“ unter „Formulare“ im Abschnitt „Röntgen“. |
| Fachkundenachweis | - Erwerb der Fachkunde im Rahmen der Universitätsausbildung - Fachkundebescheinigung der LZK BW notwendig zur Vorlage an das zuständige Regierungspräsidium | - Fachkunderichtlinie seit 01.03.2006 - Auffrischung mindestens alle 5 Jahre durch Kurs |

| Betrieb einer Röntgeneinrichtung |  | - Anzeige/Antrag beim zuständigen Regierungspräsidium und Zahnärztlicher Stelle zeitnah, d. h. 14 Tage vor Inbetriebnahme - bei Neueinrichtung, auch bei Änderungen am Strahler, wesentlichen Änderungen - Sachverständigenbescheinigung über Strahlenschutzprüfung und Fachkundenachweis beifügen |
| --- | --- | --- |
|  | - genehmigungsbedürftig: | - Röntgeneinrichtungen ohne Zulassungsschein; Antrag auf Genehmigung nach § 3 RöV |
|  | - genehmigungsfrei: | - Röntgeneinrichtung mit Bauartzulassungsschein; Anzeige vor Inbetriebnahme nach § 4 RöV - Röntgeneinrichtungen mit CE Kennzeichnungen |
|  |  | - Abmeldung der Röntgeneinrichtung bei Zahnärztlicher Stelle, von dort wird das Regierungspräsidium als Arbeitsschutzbehörde informiert. |
| Betreiberpflichten | - Abnahmeprüfung durch einen Fachkundigen (Lieferant, Hersteller) | - vor Inbetriebnahme eines neuen Röntgengerätes - nach jeder Änderung der Einrichtung oder ihres Betriebes, welche die Bildqualität oder die Höhe der Strahlenexposition nachteilig beeinflussen kann - Überprüfung der angegebenen Betriebswerte - Festlegung optimaler Betriebsparameter - Anfertigen einer Referenzaufnahme vom Prüfkörper - Bestätigung durch den Sachverständigen - Protokoll der Abnahmeprüfung 10 Jahre aufbewahren |
| (Fortsetzung Betreiberpflichten) | - Strahlenschutzprüfung durch einen Sachverständigen, § 18 Abs. 1 Zif. 5 RöV | - Prüfung vor Aufnahme des Röntgenbetriebes, nach Änderungen am Strahler, bei Betreiberwechsel - Zulassungsschein des Herstellers oder CE Kennzeichnung muss vorliegen - Wiederholungsprüfungen vor Ablauf von 5 Jahren - Aufbewahrung der Sachverständigenbescheinigungen und Prüfberichte |
|  | - Unterweisung, § 18 RöV | - Deutschsprachige Gebrauchsanweisung auslegen - Einweisung der Beschäftigten durch Fachkundige/n anhand der Gebrauchsanweisung - für jedes Gerät schriftliche Arbeitsanweisung erstellen, zur Einsicht für die Beschäftigten ständig bereithalten - jährliche Mitarbeiterunterweisung, Aufzeichnungen über Unterweisungen fünf Jahre aufbewahren |
|  | - Auslagepflicht bzw. Einsichtsrecht des Gesetzestextes der RöV, § 18 Abs. 1 Zif. 4 RöV | - die aktuelle Fassung der RöV ist zur Einsicht ständig verfügbar zu halten |
|  | - Führung eines Bestandsverzeichnisses, § 18 Abs. 1 Zif. 6 RöV | - gem. § 13 MPBetreibV errichten, ist der zuständigen Behörden auf Verlangen vorzulegen. |
|  | - Kontrollbereich abgrenzen | - Kennzeichnung während Betriebsbereitschaft und Einschaltzeit: „Kein Zutritt – Röntgen“ |
| Patientenschutz | - Rechtfertigende Indikation | - Abwägung von Nutzen und Risiko einer Röntgenaufnahme - genau zu dokumentieren |
|  | - Schwangerschaft | - Frage nach einer vorliegenden Schwangerschaft |
|  | - frühere Anwendung von Röntgenstrahlen | - Aufzeichnung über Befragung 10 Jahre aufbewahren ( Befragung von 12 – 50 Jahren) - nach Röntgenpass fragen |
|  | - Bleischürze oder Kinnschild | - im Rahmen des Möglichen durch Anforderung anderweitig angefertigter Röntgenaufnahmen unnötige Exposition des Patienten vermeiden |
|  | - Daten aufzeichnen | - Röntgenpass:Datum, ausführende Institution und untersuchte Region eintragen, unterschreiben - Röntgenjournal/Karteikarte/Datenträger: Datum und untersuchte Region - Standarddaten am Gerät: feste Spannung/Ströme objektbezogene Belichtungszeiten - auf Wunsch ist dem Patienten eine Abschrift auszuhändigen - Röntgenaufnahmen 10 Jahre aufbewahren ab dem 18. Lebensjahr, also mindestens bis zum 28. Lebensjahr (auf Datenträgern nur dann zulässig, wenn sie während der Aufbewahrungsfrist jederzeit lesbar gemacht werden können - der Gesetzgeber geht von einer Frist von maximal zwei Arbeitstagen aus) - Vorübergehende Überlassung an Nachbehandler/in zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen |
| Qualitätssicherung | - Konstanzprüfung - der Filmverarbeitung immer am selben Gerät (macht die noch erforderliche Konstanzprüfung am Gerät obsolet) - bei mehreren Geräten auch der weiteren Geräte, an denen die Filme nicht geprüft werden, durch Fachkundige (z. B. Zahnmedizinische Fachangestellte mit Kenntnissen im Strahlenschutz) | - „Richtlinie zur Durchführung der Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung und Behandlung von Menschen nach RöV“ und „Durchführungsempfehlungen zur Qualitätssicherung in der zahnärztlichen Radiologie“ Analoge Röntgeneinrichtung: - arbeitswöchentliche Überprüfung der Filmverarbeitung mit einer Aufnahme vom Prüfkörper an einem Gerät - alle 3 Monate Überprüfung der Röntgengeräte (abweichend von § 16 Abs. 3 Satz 1 RöV gemäß Allgemeinverfügung der Staatlichen Gesundheitsämter in Baden-Württemberg, GABl. 1997 Nr. 1 S. 38), bei denen nicht die Filme geprüft werden (kommt nur bei mehreren in der Praxis vorhandenen Geräten in Betracht). - jährliche Überprüfung der Dunkelraumbeleuchtung und/oder des Tageslichtvorsatzes der Entwicklungseinrichtung und/oder nach Veränderung der Beleuchtungs- oder Verdunkelungseinrichtung. Digitale Röntgeneinrichtungen - eine arbeitstägliche Konstanzprüfung des Befundmonitors, - monatlich eine Konstanzprüfung der Abbildungskette durchzuführen (DIN 6868-5), - die erweiterte monatliche Konstanzprüfung des Monitors. - tabellarische Aufzeichnung 2 Jahre aufbewahren (dazu gehören auch die angefertigten Konstanzaufnahmen) |
|  | - Zahnärztliche Stelle (Bezirkszahnärztekammer) | - Richtlinie „Zahnärztliche Stelle“ - alle 3 Jahre Überprüfung von Unterlagen über - den Technischen Stand der Röntgeneinrichtung, - die eingesetzte Untersuchungstechnik, - die diagnostische Bildqualität, - die Höhe der Strahlenexposition, - Aussagen hinsichtlich der Rechtfertigung der Strahlenanwendung (rechtfertigende Indikation) - Überwachung der Konstanzprüfung: Anforderung von Kontroll- und Patientenaufnahmen - Vorschläge zur Verringerung der Strahlenexposition |
| Hinweise für die Praxis: |  | - Achtung: Betreiber des Röntgengerätes Trophy RVG System 3200 können gerätebedingt die Anforderungen der Qualitätssicherung nicht mehr erfüllen. Ein Weiterbetrieb stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die von den zuständigen Regierungspräsidien geahndet werden kann. |
|  | In der Neufassung der Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach der Röntgenverordnung sind folgende Änderungen für die Zahnmedizin ab dem 01.01.2008 von Bedeutung: | - In der Übergangsregelung Ü.8 in der Anlage I.4 wird für Dentalaufnahmegeräte mit Tubus, die nach dem 01.01.2008 erstmalig in Betrieb genommen werden, das Vorhandensein von Formateinblendungen für die Standardformate 0 (2cm x 3cm) und 2 (3cm x 4cm) sowie geeigneter Positionierungseinrichtungen gefordert. |
|  |  | - In der Übergangsregelung Ü.10 ist festgelegt, dass Panoramaschichtgeräte mit analogem Bildempfänger, die ab dem 01.01.2008 erstmalig in Betrieb genommen werden, nur noch mit einem Film/Foliensystem der Empfindlichkeitsklasse SC 400 betrieben werden dürfen. |
|  |  | - Zahnmedizinische Mitarbeiter/innen mit den gültigen Strahlenschutz-Kenntnissen und einer Einweisung am Röntgengerät dürfen eine Röntgenaufnahme nur technisch durchführen. Das zahnärztliche Röntgen darf nur unter dauernder Anwesenheit und Fachaufsicht eines Strahlenschutz-Fachkundigen stattfinden. |
| Unfallanzeigen |  | - an zuständige Arbeitsschutzbehörde (Landratsamt) |

| Fristen: - Aufbewahrung - Überprüfung | - Abnahmeprüfung (auch Röntgenaufnahmen der Prüfkörper) der Röntgeneinrichtung (Referenzbild), § 16 Abs. 2 S. 5 i. V. m. Abs. 4 RöV | - Für die Dauer des Betriebs, mindestens jedoch bis 2 Jahre nach dem Abschluss der nächsten vollständigen Abnahmeprüfung aufbewahren |
| --- | --- | --- |
|  | - Strahlenschutzprüfung | - 5 Jahre aufbewahren |
|  | - Röntgenaufnahmen bei der Konstanzprüfung, § 16 Abs. 3 S. 4 i. V. m. Abs. 4 RöV | - 2 Jahre aufbewahren nach Abschluss der Aufzeichnung - digitale Abbildungskette ist monatlich zu überprüfen, auf genaue Zuordnung zu den einzelnen Aufnahmen ist zu achten, Aufbewahrungsfrist ebenfalls 2 Jahre |
|  | - Dunkelraum/ Tageslichtaufsatz-Überprüfung | - jährliche Überprüfung; bei Verdacht sofort |
|  | - Mitarbeiterunterweisungen, § 36 Abs. 3 RöV | - 5 Jahre aufbewahren und schriftlich dokumentieren - 1 x jährlich Unterweisung |
|  | - Röntgenaufnahmen und Aufzeichnungen über die Anwendung von Röntgenstrahlung von Patienten, § 28 RöV | - 10 Jahre aufbewahren nach der letzten Untersuchung (ab dem 18. Lebensjahr) - bei Kindern und unter 18 Jahren Aufbewahrung bis zum 28. Lebensjahr des Kindes bzw. Jugendlichen |
|  | - Aufzeichnungen über Einweisung bei der ersten Inbetriebnahme | - für die Dauer des Betriebes aufbewahren |
|  | - Befundunterlagen über Röntgenbehandlung, § 28 RöV | - 30 Jahre aufbewahren nach der letzten Behandlung |

| Geltungsbereich und Inhalt von Vorschriften | 2. |
| --- | --- |

Röntgenverordnung

Hauptziel der Röntgenverordnung ist die Reduktion der Strahlenbelastung für Patienten und Personal. Zugleich wird die RöV mit der gültigen Strahlenschutzverordnung harmonisiert. Sie setzt ferner die europäischen Vorgaben der Richtlinien 96/29/Euratom (Grundnorm) und 97/43/Euratom (Patientenschutz) für den Bereich der Röntgenstrahlung um. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verbesserung des vorbeugenden Gesundheitsschutze durch die Dosisgrenzwerte für die Bevölkerung von1 Millisievert im Kalenderjahr, für beruflich strahlenexponierte Arbeitskräfte von 20 Millisievert im Kalenderjahr.

Zur RöV gehören insgesamt sieben Richtlinien mit Ausführungsbestimmungen.

Strahlenschutzverantwortlicher

Der Betreiber der praxisinternen Röntgeneinrichtung, der entweder einer Genehmigung nach §§ 3 
oder 5 RöV bedarf oder Anzeige nach § 4 RöV zu erstatten hat, ist der Strahlenschutzverantwortliche. In Zahnarztpraxen ist der niedergelassene Zahnarzt als Praxisinhaber Strahlenschutzverantwortlicher.

In einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (z. B. in Form einer Gemeinschaftspraxis / Praxisgemeinschaft) ist jedes Mitglied dieser Gesellschaft, das die Röntgeneinrichtung betreiben will, Strahlenschutzverantwortlicher. Er ist somit Genehmigungsinhaber bzw. Anzeigepflichtiger.

MVZ:

Strahlenschutzverantwortlicher ist Betreiber, bzw. Eigentümer und somit Genehmigungsinhaber. In diesem Fall der Eigentümer des MVZ. Dieser ist i. d. R. nicht fachkundig und bestellt eine notwendige Anzahl an Strahlenschutzbeauftragten, welche schriftlich bestellt werden müssen. Die Anzahl der Strahlenschutzbeauftragten ist abhängig von der Größe der Praxis, mindestens zwei Strahlenschutzbeauftragten wegen eventueller Vertretungsfälle.

Strahlenschutzbeauftragter

Der Strahlenschutzverantwortliche hat, soweit dies für eine sichere Ausführung des angezeigten/ genehmigten Betriebes notwendig ist, die für die Leitung oder Beaufsichtigung dieser Tätigkeit erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen (§ 13 RöV) und ihnen für die Wahrnehmung ihrer Pflichten die erforderlichen Befugnisse einzuräumen. In der Praxis ist aus Vertretungsgründen (z.B.: Fortbildung, Urlaub, Krankheit, usw.) die Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten sinnvoll.

Das bedeutet, dass alle Zahnärzte, die in der Zahnarztpraxis beschäftigt sind, bei Aufnahme ihrer Tätigkeit zum Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden sollen.

Der Antrag auf Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten sind mit dem Nachweis der Fachkunde und den übrigen erforderlichen Unterlagen durch den Strahlenschutzverantwortlichen der jeweiligen Praxis (Praxisinhaber) rechtzeitig an das zuständige Regierungspräsidium zu richten. Auf dem gleichen Wege ist das Ausscheiden von Strahlenschutzbeauftragten – ggf. unter gleichzeitiger Benennung eines neuen Strahlenschutzbeauftragten und Beifügung aller erforderlichen Unterlagen – anzuzeigen. Dem Strahlenschutzbeauftragten ist je eine Abschrift der Meldung an das Regierungspräsidium zu überstellen. Nach seinem Ausscheiden wird dem ehemaligen Strahlenschutzbeauftragten die Bestätigung des Regierungspräsidiums zur Kenntnis gebracht, erst damit endet seine Verantwortung.

Der/die Strahlenschutzbeauftragte übernimmt die in den §§ 14-15 RöV genannten Aufgaben, wie. z. B. Mithilfe bei der Durchführung der Unterweisungen, sämtliche Prüfungen etc.

Ein Muster des Bestellformulares für Strahlenschutzbeauftragte finden Sie im

PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“

unter „Formulare“ im Abschnitt „Röntgen“.

Röntgenpass

Zahnärztinnen/Zahnärzte müssen künftig in der Praxis Röntgenpässe bereithalten und den Patienten anbieten. Diese beinhalten Aufzeichnungen über das Datum, die Art der Anwendung/untersuchte Körperregion, den Stempel der/des Zahnärztin/Zahnarztes bzw. Arztes nebst Unterschrift.

Röntgenpässe können bestellt werden bei

Papier Schweigle

Fraunländerstraße 58

71394 Kernen/Stetten

Tel.: (0 71 51) 6 14 29

Fax: (0 71 51) 6 27 31

E-Mail: aldinger-schweigle@gmx.de

www.papier-schweigle.de

Mindestabnahme 100 Stück: 10,50 Euro (500 Stück: 9,90 Euro)

Porto und Versandkostenpauschale: 5,50 Euro

Rechtfertigende Indikation

Die rechtfertigende Indikation wurde neu eingeführt. Bei jeder Röntgenaufnahme muss der gesundheitliche Nutzen im Verhältnis zum Strahlenrisiko abgewogen werden. Bei bestehender oder nicht auszuschließender Schwangerschaft ist die Dringlichkeit der Indikation besonders zu prüfen. Rechtfertigende Indikation sowie der erhobene Befund sind in der Patientenkartei zu dokumentieren.

Schriftliche Arbeitsanweisungen

Neu ist die Pflicht, schriftliche Arbeitsanweisungen für das Personal für häufig vorgenommene Untersuchungen oder Behandlungen zu erstellen und zur jederzeitigen Einsichtnahme bereit zu halten.

Sie finden Muster für schriftliche Arbeitsanweisungen für

Intraorale Röntgengeräte

Panorama-Schichtröntgenaufnahmen

Fernröntgenaufnahmen

im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“

unter „Arbeitsanweisungen“ im Abschnitt „Röntgen“.

Aufbewahrungsfristen

Die Fristen zur Aufbewahrung der Röntgenaufnahmen wurden erweitert. Die 10-jährige Aufbewahrungsfrist beginnt erst ab dem 18. Lebensjahr des Patienten, so dass alle Röntgenbilder von Kindern und Jugendlichen mindestens bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres aufbewahrt werden müssen.

Einsichtnahme der Röntgenverordnung

Wie bisher auch, ist in der RöV vorgeschrieben, dass die/der Betreiber/in einer Röntgeneinrichtung einen Abdruck der RöV zur Einsicht auszulegen oder dem Personal auszuhändigen hat. Außerdem hat sie/er eine deutschsprachige Gebrauchsanleitung auszulegen und anhand dieser die Einweisung vorzunehmen.

Den Text der Röntgenverordnung finden Sie im Handbuch „Gesetze und Vorschriften“.

Fachkunde im Strahlenschutz für Zahnärztinnen/Zahnärzte

Die Fachkunde im Strahlenschutz muss alle 5 Jahre „durch die erfolgreiche Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs oder andere von der zuständigen Stelle als geeignet anerkannte Fortbildungsmaßnahme aktualisiert“ erneuert werden. Die Richtlinie ist zum 01.03.2006 in Kraft getreten.

Folgende Übergangsvorschriften sind für Zahnärztinnen/Zahnärzte von Bedeutung:

- Die Gruppe der Kammermitglieder, die bis Ende 1987 ihre Fachkunde erworben hat (entscheidend ist hier das Datum des Kurses, nicht das der Approbation), muss diese bis zum 01.07.2005 aktualisieren.

- Der Fachkundeerwerb ab 1988 erfordert eine Auffrischung der Fachkunde erst bis zum 01.07.2007.

Diese Termine sind unbedingt einzuhalten, da sonst die gesamte Fachkunde neu erworben werden muss. Alle Kurse müssen zudem zertifiziert sein. Die Kammer wird Ihnen rechtzeitig entsprechende Kurse anbieten.

Kenntnisse im Strahlenschutz für Praxispersonal

Ebenso müssen die Kenntnisse des Praxispersonals im Strahlenschutz regelmäßig aufgefrischt werden. In Zukunft können aber nur noch Personen mit einer medizinischen Ausbildung und Kenntnissen im Strahlenschutz bei der technischen Durchführung von Röntgenaufnahmen tätig sein. Für Personen, die bis zum 30.06.2002 röntgen durften, besteht Bestandsschutz, so dass dieser Personenkreis auch weiterhin röntgen darf, vorausgesetzt, eine regelmäßige Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz erfolgt. Diese Aktualisierung muss ebenfalls alle 5 Jahre erfolgen, erstmals bis zum 30.06.2007. Der Kurs dauert 4 Stunden (einschließlich Prüfung).

Ferner muss das Praxispersonal jährlich im Bereich Röntgen unterwiesen werden. Diese Unterweisung ist zu dokumentieren.

Digitale Röntgeneinrichtungen

Betreiber/innen digitaler Röntgeneinrichtungen sind darauf hinzuweisen, dass bei Neueinrichtungen ab sofort – sowie bei einer schon installierten Einrichtung im Rahmen der Wiederholungsprüfungen bis spätestens 31.12.2005 – die Abnahmeprüfung nach DIN V 6868-151 und die Konstanzprüfung nach der neuen Konstanzprüfungsnorm DIN 6868-5 vorgenommen werden müssen.

Die Regelung zur Aufzeichnung und Dokumentation von digitalen Röntgenbildern verlangt eine absolute Übereinstimmung von Original und Archivierung.

Abnahmeprüfung der Befundmonitore

Die Abnahmeprüfung der Befundmonitore ist nach dem Vorliegen der Qualitätssicherungsrichtlinie zum 01.12.2003 nach der DIN 6868-57 bei Neueinrichtungen sowie bis spätestens 31.12.2005 im Rahmen der Wiederholungsprüfungen bei schon installierten Einrichtungen vorzunehmen. Die Konstanzprüfungen werden in dieser Richtlinie geregelt.

Anmelden und Stilllegen von Röntgeneinrichtungen

Das Anmelden und Stilllegen von Röntgeneinrichtungen muss sowohl dem Regierungspräsidium als auch der Zahnärztlichen Stelle bei Ihrer Bezirkszahnärztekammer gemeldet werden.

Zutritt zum Kontrollbereich

In der neuen RöV wurde der Begriff der „Begleitperson“ durch „helfende Person“ ersetzt, so dass nun neben den Patienten und Auszubildenden auch die Studentinnen/Studenten erwähnt sind.

Schwangere Frauen dürfen den Kontrollbereich betreten, § 22 Abs. 1 Nr. 2 d RöV, was früher einer schwangeren Frau nur als Patientin erlaubt war. Nun darf auch eine schwangere ZMF oder Auszubildende/Studentin zum Zwecke der Einstellungen am Patienten den Kontrollbereich betreten. Allerdings sind der/dem strahlenschutzverantwortlichen Praxisinhaber/in Überwachungsmaßnahmen und Dokumentationspflichten auferlegt.

Gemäß § 22 Abs. 2 RöV müssen zwingende Gründe vorliegen, damit eine schwangere Frau als „helfende Person“ den Kontrollbereich betreten kann. Diese wären z. B. beim Röntgen eines Kindes gegeben, dass sich ohne Hilfe der schwangeren Mutter nicht röntgen ließe. Der Begriff „helfende Person“ erfasst lediglich Hilfestellungen außerhalb der beruflichen Tätigkeit. Die Schwangere ist nach den o. g. Grundsätzen über die möglichen Risiken zu unterweisen.

Konstanzprüfung und Filmentwicklung

Wie bisher muss die Konstanzprüfung und Filmentwicklung arbeitswöchentlich mit demselben Gerät erfolgen. Die weiteren Geräte müssen monatlich überprüft werden; diese Frist kann, wenn an drei aufeinander folgenden Monaten keine Beanstandungen festgestellt werden, auf 3 Monate verlängert werden. Die digitale Abbildungskette muss zurzeit noch monatlich überprüft werden. Die dabei erstellten Aufnahmen müssen den Geräten eindeutig zugeordnet und zwei Jahre aufbewahrt werden. Ebenso müssen die Patientenaufnahmen eindeutig dem Gerät zugeordnet sein.

Die Konstanzprüfung der Befundungsmonitore muss arbeitstäglich erfolgen, sowie etwas erweitert zusätzlich monatlich.

Allgemeines zur Röntgenverordnung

Der Betrieb einer Röntgeneinrichtung muss nach der Röntgenverordnung (RöV) der zuständigen Behörde zeitnah, d. h. 14 Tage vor Inbetriebnahme angezeigt werden. CE-gekennzeichnete Röntgengeräte dürfen genehmigungsfrei betrieben werden, die Inbetriebnahme ist der Behörde jedoch spätestens 2 Wochen vorher anzuzeigen.

Liegt keine CE Kennzeichnung vor, ist der Betrieb der Röntgeneinrichtung genehmigungspflichtig. Dies gilt damit für alle älteren, der Bauart nach schon seit Betrieb zugelassenen Geräte. Bei wesentlichen Änderungen, die den Strahlenschutz beeinflussen können, z.B. Standortwechsel, gerätetechnische Änderungen, ist entsprechend zu verfahren.

Röntgeneinrichtungen dürfen nur in dafür zugelassenen Räumen betrieben werden. Es wird diesbezüglich auf die Ausführungen im Kapitel „Bauliche Anforderungen“ verwiesen.

Durch Sachverständigengutachten ist zu belegen, dass das Röntgengerät überprüft wurde, Schutzeinrichtungen (Bleischürze, Kinnschild) vorhanden sind, bauliche Anforderungen der Aufstellung erfüllt sind, der Kontrollbereich gekennzeichnet ist und eine Überprüfung der vom Hersteller bzw. Lieferanten vorgenommenen Abnahmeprüfung ergeben hat, dass die erforderliche Bildqualität mit möglichst geringer Strahlenexposition erreicht wird. Auch bei Austausch oder wesentlichen Änderungen, mindestens aber alle 5 Jahre, sind Röntgeneinrichtungen von einem Sachverständigen zu überprüfen. Der Prüfbericht des Sachverständigen ist in Kopie unaufgefordert an das zuständige Regierungspräsidium und an die zuständige Zahnärztliche Stelle der Bezirkszahnärztekammern zu übersenden.

Wer Röntgenstrahlen in der Zahnmedizin anwendet, muss die für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde besitzen. Strahlenschutzverantwortliche/r ist die/der Betreiber/in der Röntgeneinrichtung (die/der Praxisbetreiber/in). Soweit dies für einen sicheren Betrieb der Röntgeneinrichtung notwendig ist, z. B. im Fall der Vertretung, hat sie/er die erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen und gegenüber der zuständigen Behörde mit Nachweis der Fachkunde zu benennen. In der Bestellung müssen die Aufgaben und Befugnisse angegeben werden. Änderungen sowie das Ausscheiden des zahnärztlichen Strahlenschutzbeauftragten sind der Behörde mitzuteilen.

Die/der Strahlenschutzverantwortliche bzw. die/der Strahlenschutzbeauftragte hat dafür Sorge zu tragen, dass unnötige Strahlenexpositionen vermieden werden, notwendige Strahlenexpositionen so gering wie möglich gehalten und die Schutzvorschriften beachtet werden. Gemäß der neu eingefügten Vorschrift des § 15 a RöV kann die zuständige Behörde den Strahlenschutzbeauftragten verpflichten, eine Strahlenschutzanweisung zu erlassen, in der die zu beachtenden Schutzmaßnahmen aufgelistet sind. Diese Maßnahmen sind im Gesetz beispielhaft aufgeführt. Personen, die Röntgenstrahlen anwenden, müssen Kenntnisse im Strahlenschutz erworben haben, durch einen Fachkundigen in die sachgerechte Handhabung eingewiesen sein und sind jährlich über die Arbeitsmethoden, mögliche Gefahren, Schutzmaßnahmen und die für ihre Tätigkeit wesentlichen Inhalte der Röntgenverordnung zu unterweisen.

Zur Qualitätssicherung werden neben der Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder Lieferanten, Sachverständigenprüfungen und regelmäßige Konstanzprüfungen durch die Zahnärztlichen Stellen der Bezirkszahnärztekammern durchgeführt.

Auf Grund der Novellierung der RöV war auch eine Neuregelung der Röntgen-Zuständigkeitsverordnung (RöZuVO) erforderlich. Um eine bessere Überwachungsmöglichkeit der/des Praxisinhaberin/ Praxisinhabers als Betreiber/in von Röntgeneinrichtungen für die zahnärztliche Stelle zu gewährleisten, soll sie/er stärker dazu verpflichtet werden, die zahnärztliche Stelle über den Beginn und das Ende des Betriebs von zahnmedizinischen Röntgengeräten zu informieren. Die Einhaltung dieser Verpflichtungen soll von dem Regierungspräsidium kontrolliert werden, vgl. § 3 Abs. 8 und § 4 Abs 7 RöV sowie § 17 a Abs. 4 Satz 1 und 3 RöV.

Für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen mit CE-Kennzeichnung gelten neben den Bestimmungen der Röntgenverordnung auch die Vorschriften des Medizinproduktegesetzes. Röntgeneinrichtungen sind Medizinprodukte i. S. d. MPG sofern sie eine CE-Kennzeichnung tragen oder aus einzelnen mit CE-Kennzeichnung versehenen Komponenten zu einem System zusammengesetzt sind.

Richtlinien zur Röntgenverordnung

Um eine bundeseinheitliche Durchführung der Vorschriften der Röntgenverordnung sowie eine bessere Umsetzung der in der Länderhoheit liegenden Kontrolle im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften der RöV wurden Richtlinien geschaffen:

- Richtlinie ärztliche/zahnärztliche Stellen,

- Richtlinie Technik, seit 01.08.2003 in Kraft

- Fachkunderichtlinie seit 01.03.2006 in Kraft

- Sachverständigenrichtlinie, seit 01.10.2003 in Kraft

- Qualitätssicherungsrichtlinie, seit 01.12.2003 in Kraft

- Aufzeichnungsrichtlinie, seit 01.09.2006 in Kraft

Richtlinie ärztliche/zahnärztliche Stellen

Durch die Novelle der Röntgenverordnung ist es zu einer Ausweitung der Aufgaben der Zahnärztlichen Stellen gekommen. Die Rolle der Zahnärztlichen Stelle als Mittler zwischen der/dem die Röntgenstrahlen anwendenden Zahnärztin/Zahnarzt und der Behörde soll gestärkt werden. Die Zahnärztlichen Stellen sind bei den Bezirkszahnärztekammern angesiedelt, das heißt, die Aufgabe wird dort im Rahmen der zahnärztlichen Selbstverwaltung wahrgenommen. Sie sollen alle 3 Jahre eine Überprüfung von Unterlagen vornehmen, die Aufschlüsse über den technischen Stand der Röntgeneinrichtung, die eingesetzte Untersuchungstechnik, die diagnostische Bildqualität, die Höhe der Strahlenexposition und die Einhaltung der diagnostischen Referenzwerte liefern können. Darüber hinaus können Unterlagen angefordert werden, die Aussagen über die rechtfertigende Indikation ermöglichen. Dabei können von Seiten der Zahnärztinnen/Zahnärzte folgende Unterlagen verlangt werden:

- Der Genehmigungsbescheid nach § 3 RöV ggf. i. V. m. § 28 a RöV (erscheint entbehrlich),

- Protokolle und Prüfkörperaufnahmen der Abnahmeprüfungen bzw. Teilabnahmeprüfungen mit Bezugswerten für die Konstanzprüfungen,

- Berichte über Strahlenschutzprüfungen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 oder § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 RöV sowie nach § 3 Abs. 2 Nr. 5 RöV (zur Erinnerung an anstehende Sachverständigenprüfungen),

- Protokolle und Prüfkörperaufnahmen der Konstanzprüfungen der Röntgeneinrichtungen aus einem Zeitraum von bis zu 9 Monaten, mindestens jedoch drei Konstanzprüfungen,

- Protokolle und Aufnahmen der wöchentlichen Qualitätssicherung der Filmverarbeitung aus einem Zeitraum von 3 Monaten (aus diesem Zeitraum sollen auch die Patientenaufnahmen nach Nr. 10 stammen),

- Bestätigung des Vorliegens von schriftlichen Arbeitsanweisungen nach § 18 Abs. 2 RöV für häufig vorgenommene Röntgenuntersuchungen,

- Aufzeichnungen nach § 28 RöV, insbesondere bei speziellen Fragestellungen auch mit Angabe des Befundes,

- Protokolle über Abnahme- und Konstanzprüfungen der Bildwiedergabegeräte und Bilddokumentationssysteme,

- Patientenaufnahmen je Strahler und vom Panoramagerät, außerdem, je Fernröntgenseitenzusatz, Vorlage einer ausreichenden Zahl von typischen Röntgenuntersuchungen, jeweils von mindestens zwei (bei Feststellung erheblicher Mängel bis zu sechs) Patienten mit den aufnahmetechnischen Parametern mit genauer Gerätezuordnung,

- die dokumentierte rechtfertigende Indikation nach § 23 RöV und Fragestellung der vorgelegten Untersuchungen,

- bei digitalen Systemen die Vorlage der Prüfkörperaufnahmen und bei Bildschirmbefundung Patientenaufnahmen in digitalisierter Form oder als Hardcopy, jeweils in Befundungsqualität, z. B. auf CD-ROM in unkomprimierter, virengeprüfter Form.

Die Beurteilung von Fehlern und Mängeln hat durch eine Klassifizierung dieser Fehler und Mängel zu erfolgen:

Klasse I: 	gravierende Mängel, die zu einer ungerechtfertigten Strahlenexposition von Patienten geführt haben oder hätten führen können und eine unverzügliche Meldung an die Aufsichtsbehörde erfordern;

Beispiel: schwerwiegende Mängel an der Röntgenanlage.

Klasse II:	Mängel, die von der/dem Strahlenschutzverantwortlichen kurzfristig behoben werden müssen und die eine Nachprüfung durch die Zahnärztliche Stelle Röntgen erfordern;

Beispiele: falsche Film-/Folienkombination, schwerwiegende Mängel in der Qualitätssicherung.

Klasse III:	Mängel, die von der/dem Strahlenschutzverantwortlichen kurzfristig behoben werden müssen und deren Beseitigung gegebenenfalls innerhalb einer bestimmten Frist gegenüber der Zahnärztlichen Stelle Röntgen bestätigt werden muss;

Beispiele: Überlagerte Filme, unsaubere Filmverarbeitung, beschädigte Verstärkerfolie.

Wiederholungsprüfungen soll es im Zeitraum von 3 – 18 Monaten geben. Des Weiteren ist das Meldewesen umfangreich erweitert. Sowohl die Inbetriebnahme als auch die Beendigung des Betriebs jeder Röntgeneinrichtung muss der Zahnärztlichen Stelle angezeigt werden, § 17 a  Abs. 4 und § 3 Abs. 8 RöV.

Die/der Betreiber/in einer Röntgeneinrichtung erhält von dem Regierungspräsidium bei Vorliegen der Voraussetzungen einen Genehmigungsbescheid nach § 3 RöV bzw. eine Anzeigebestätigung nach § 4 RöV. Der Genehmigungsbescheid oder die Anzeigebestätigung enthält den Hinweis, dass die Röntgeneinrichtung unverzüglich bei der Zahnärztlichen Stelle anzumelden ist. Wenn die/der Betreiber/in die genehmigte oder vollständig angezeigte Röntgeneinrichtung bei der Zahnärztlichen Stelle angezeigt hat, wird ihr/ihm die Anzeige von der Zahnärztlichen Stelle innerhalb von 4 Wochen bestätigt und mitgeteilt, das die Röntgeneinrichtung registriert ist. Eine Kopie der Anmeldebestätigung geht an das Regierungspräsidium, gleiches erfolgt bei der Abmeldung der Einrichtung.

Richtlinie Technik

In dieser Richtlinie werden die Anforderungen an die Techniker beschrieben. Da die/der Zahnärztin/ Zahnarzt die Qualifikation der Techniker nicht beurteilen kann, für den ordnungsgemäßen Zustand der Röntgenanlagen jedoch verantwortlich ist, sollten diese durch Vorlage entsprechender Bescheinigungen ihre Qualifikation nachweisen können.

Fachkunderichtlinie

Die Fachkunderichtlinie ist mittlerweile verabschiedet und zum 01.03.2006 in Kraft getreten. Grundsätzlich erwerben die Zahnärzte während des Studiums in Deutschland die Fachkunde. Diese Fachkunde ist inhaltlich in bestimmten Fristen zu aktualisieren:

Für alle Zahnärztinnen/Zahnärzte, die vor 1973 Examen gemacht haben, empfehlen wir, die Bescheinigung über den gemäß Röntgenverordnung 1973 nachträglich absolvierten Fachkundekurs bereitzuhalten. Der Kurs und die Prüfung für diese Zahnärztinnen/Zahnärzte und für diejenigen, die bis Ende 1987 ihr Examen gemacht haben, wird zurzeit vorbereitet. Dieser Kurs mit Prüfung wird insgesamt acht Stunden betragen. Da die Richtlinie jedoch noch nicht endgültig verabschiedet ist, wird die endgültige Kursversion erst nach Veröffentlichung der Fachkunderichtlinie fertig gestellt werden. Es ist damit zu rechnen, dass die ersten Kurse gegen Anfang des Jahres 2005 angeboten werden.

Die Zahnärztinnen/Zahnärzte mit Examen nach 1987 werden diese Kurse bis zum 01.07.2007 nachweisen müssen.

Für Zahnärztinnen/Zahnärzte, die nach dem 01.07.2002 die Fachkunde erworben haben, beginnt die Fünfjahresfrist mit dem Ausstellungsdatum der Bestätigung der Fachkunde durch die betreffende Landeszahnärztekammer. Um die Übergangsfristen sinnvoll anzuwenden, ist es empfehlenswert die Kurse nicht zu früh zu besuchen, da die Frist für die nächste Auffrischung mit dieser Bestätigung wieder beginnt.

Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA)

Für alle ZFA, die ihren Röntgenkurs vor dem 30.06.2002 gemacht haben, ist der Stichtag für die Aktualisierung der 30.06.2007. Für die ZFA, die ihren Kurs nach dem 30.06.2002 gemacht haben, beginnt die Fünfjahresfrist für die Aktualisierung der Kenntnisse mit dem Datum der Kursbescheinigung. Die Kurse werden, da hier noch genügend Zeit zur Verfügung steht, erst nach Veröffentlichung der endgültigen Fassung der Fachkunderichtlinie festgelegt werden.

Da zurzeit verschiedene Institutionen bereits Aktualisierungskurse für Kenntnisse im Strahlenschutz anbieten, muss hier eindringlich darauf hingewiesen werden, dass die Kursinhalte noch nicht endgültig  feststehen. Außerdem endet die Übergangsfrist für die ZFA erst zum 30.06.2007; durch den momentanen Besuch von Kursen würden unnötigerweise mindestens 3 Jahre Übergangsfrist verschenkt.

Sachverständigenrichtlinie

Diese Richtlinie für die technische Prüfung von Röntgeneinrichtungen und genehmigungsbedürftigen Störstrahlern enthält die Regelungen für die Abnahmeprüfungen durch die Sachverständigen. Aus dieser ergibt sich die Verpflichtung

- der Meldung des Betriebes einer Röntgeneinrichtung an die Zahnärztlichen Stelle und

- der Übersendung einer Kopie dieser Meldung an die zuständigen Behörde (Regierungspräsidium).

Weiterhin regelt diese Richtlinie, dass eine Röntgeneinrichtung mit Bauartzulassung und Inbetriebnahme vor Einführung des CE-Kennzeichens auch weiterhin an einen Kollegen verkauft und von diesem in Betrieb genommen werden kann, weil eine erneute Inbetriebnahme nach einem Betreiberwechsel keine erstmalige Inbetriebnahme darstellt.

Nach Anlage I der Richtlinie ist bei dentalen Tubusaufnahmen eine einstellbare Röhrenspannung größer/gleich 60 kV zulässig. Geräte mit einer Röhrenspannung von größer/gleich 50 kV, die vor dem 14.06.1998 in Betrieb genommen wurden, sind seit 01.01.2008 nicht mehr zulässig und dürfen nicht mehr betrieben werden; Ausnahmen wurden keine zugelassen.

Wichtig ist hier zu wissen, dass die neue RöV keinen Betreiber mehr kennt, sondern alle Regelungen gerätebezogen aufgebaut sind.

Untersuchungen mit Panoramaaufnahmegeräten mit intraoralem Strahler sind seit dem 31.12.2003 nicht mehr zulässig.

Qualitätssicherungsrichtlinie

Sie dient der Festsetzung der Einzelheiten zur Durchführung der Qualitätsprüfungen nach §§ 16 und 17 RöV (Abnahme- und Konstanzprüfungen), siehe unten unter „Abnahme- und Konstanzprüfungen“.

Darin wird klargestellt, dass ein Wechsel der/des Strahlenschutzverantwortlichen allein keinen Grund für eine erneute Abnahmeprüfung darstellt, wenn damit keine Änderung der Art der Untersuchung oder Behandlung verbunden ist (Gerätebezogenheit).

Digitale Bildwiedergabegeräte, die vor Veröffentlichung der DIN-Norm 6868-57 im Februar 2001 in Betrieb genommen worden sind, sind bis spätestens 31.12.2005 bzw. der nächsten Sachverständigenprüfung einer Abnahmeprüfung zu unterziehen.

Für die Abnahmeprüfung digitaler Röntgengeräte gilt die DIN V 6868-151. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für Geräte, die vor In-Kraft-treten dieser Norm in Betrieb genommen wurden, ebenfalls die Frist für die Abnahmeprüfung bis zum 31.12.2005 gilt. Es empfiehlt sich, in der Praxis einen Monitor als Befundungsmonitor zu deklarieren, damit nicht alle abgenommen werden müssen. Als Befundungsmonitor unterliegt dieser Monitor der Konstanzprüfungspflicht. Art und Umfang regelt die Qualitätssicherungsrichtlinie. Eine Abnahmeprüfung ist nur solange gültig, wie die Änderung von einzelnen Komponenten im Gesamtsystem die Bildqualität nicht verändern. Die Sachverständigenrichtlinie sagt hierzu, dass bei Änderungen des Bildwiedergabegerätes eine Teilabnahme notwendig wird. Dies ergibt sich auch aus der DIN 6868-57. Darunter fällt auch ein Wechsel des Aufstellungsortes, wenn sich die Umgebungseinflüsse ändern. Auch die Voraussetzungen für den Raum, in dem der Befundungsmonitor steht sind genau festgelegt. Folgende Werte sind gefordert:

- Anwendungskategorie B,

- maximale Leuchtdichte größer als 120 Cd/m²,

- Maximalkontrast größer als 40:1,

- dargestellte Bildmatrix des Monitors mindestens 1024 x 768 Bildpunkte,

- Bilddiagonale des sichtbaren Bereichs mindestens 38 cm,

- Diagonale des Monitors nach Herstellerangabe,

- Röhrenmonitor (CRT) 17 Zoll,

- Flachbildschirm (LCD TFT) 15 Zoll,

- notwendig für die Darstellung der auf normalen Monitoren darstellbaren 256,

- Graustufen ist eine Darstellung von 16,7 Millionen Farben,

- die Bildwiederholerfrequenz bei Röhrenmonitoren sollte mindestens 85 Hz betragen, bei Flachbildschirmen (TFT) sind 60 Hz die normale Wiederholfrequenz.

Für die Abnahmeprüfung für Monitore wird nach der DIN V 6868-57 das SMPTE-Testbild verwendet. Weiterhin ist ein Leuchtdichtemessgerät erforderlich. Visuell sind Grauwertwiedergabe, Geometrie, Orts- und Kontrastauflösung, störende farbige Linien oder Zonen, Bildinstabilitäten und Artefakte (z. B. Fehlstellen) zu prüfen. In der Konstanzprüfung sind täglich Grauwertwiedergabe und monatlich Geometrie, Testbild und Farbgesichtspunkte zu prüfen.

Für die Befundung eignet sich fast jeder Monitor, der im Handel erhältlich ist. Für die Durchführung der Protokollierung kann auf die Hilfe von spezieller Software zurückgegriffen werden.

Die Bundeszahnärztekammer hat Durchführungsempfehlungen zur Qualitätssicherung in der zahnärztlichen Radiologie, Stand 12/2004, die 1999 von Wissenschaftlern im Nomenausschuss erarbeitet wurden, 2006 veröffentlicht.

Aufzeichnungsrichtlinie

Die wichtigsten Inhalte sind folgende:

1. Zu § 18 Abs. 2 RöV – Sonstige Pflichten

Die für zahnmedizinische Standarduntersuchungen bei der zahnärztlichen Stelle angeforderten Vordrucke sollten direkt am Gerät zur Einsicht aushängen.

2. Zu § 28 RöV – Konkretisierung der Inhalte der Aufzeichnungen

- Abs. 1 Ziffer 2: Zeitpunkt und der Art der Anwendung bedeutet das Datum von ZF/ OPG;

- Abs. 1 Ziffer 3: untersuchte Körperregion bedeutet ggf. ZF reg. 26 etc./ Stats 11 Aufnahmen etc. OPG, FRS, DVT;

- Abs. 1 Ziffer 4: Angaben zur rechtfertigenden Indikation müssen schriftlich vor der Aufnahme dokumentiert werden.

- Abs. 1 Ziffer 6: Strahlenexposition des Patienten bedeutet für den Bereich Zahnmedizin ZF: Die  Region, die Zeit sowie die Gerätegrunddaten auf den Arbeitsanweisungen dokumentieren (kV, mA); für den Bereich OPG die sonstigen Aufnahmen hinsichtlich kV, mA, ggf. mAs. Sowie die Gerätegrunddaten auf den Arbeitsanweisungen dokumentieren.

- Abs. 2 Unterlagen für untersuchte Person

Bei diesen Unterlagen sind neben der Angabe des Datums, der Art der Aufnahme, ggf. der Region auch Daten der Strahlenexposition zu dokumentieren.

- Abs. 5

Bei der Aufbewahrung auf elektronischen Datenträgern ist zu beachten, dass die Daten inner-halb von 2 Arbeitstagen zur Verfügung stehen, d. h. lesbar gemacht sein müssen.

- Abs. 8

Ein Begleitbrief bzw. Aufkleber soll auf die Pflicht zur Rückgabe der Aufzeichnungen und Röntgenbilder hinweisen.

3. § 31 RöV - Kategorien beruflich strahlenexponierter Personen

Trifft für die Zahnarztpraxis nicht zu.

4. § 36 RöV – Unterweisungen

Die Unterweisung ist bei dem zahnmedizinischen Personal, das Röntgenstrahlen anwendet, vorzunehmen, ferner auch bei den Auszubildenden.

5. § 42 Meldepflicht

- Abs. 1 Ziffer 2

Hier sind Gerätefehlfunktionen gemeint.

Hinweis für die Praxis:

Die Qualitätssicherungsrichtlinie definiert konkrete Anforderungen (wie z. B. Abnahme- und Konstanzprüfung des BWG-Monitors, Qualitätssicherung des Befundmediums). In Abstimmung mit dem 
Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg weisen wir darauf hin, dass das Trophy RVG System 3200 diese Anforderungen nicht mehr erfüllen kann, da das Betriebssystem auf DOS basiert und eine Nachrüstung des Rechners mit einer Grafikkarte laut Hersteller nicht mehr möglich ist. Die mit diesem RVG-Gerät in Zusammenhang stehende Archivierung auf Thermopapier entspricht ebenfalls nicht den Vorgaben der Qualitätssicherungsrichtlinie und der Röntgenverordnung.

Aus diesen Gründen, sind die Betreiber dieser RVG-Geräte nicht mehr in der Lage, die erforderliche Qualitätssicherung gemäß § 16 RöV sicher zu stellen. Ein Weiterbetrieb dieser RVG-Geräte stellt im Sinne des Atomgesetzes in Verbindung mit der Röntgenverordnung eine Ordnungswidrigkeit dar, die von den zuständigen Regierungspräsidien geahndet werden kann.

Normen im Röntgen

Es existiert eine Vielzahl an Normen in der Zahnheilkunde, angefangen von zahntechnischen Werkstoffen bis hin zum zahnärztlichen Röntgen. Die Normen sind einem ständigen Überarbeitsprozess unterzogen. Neben nationalen Normen des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN), werden auf europäischer Ebene sogenannte Europäische Normen (EN) vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) ausgearbeitet und in einer weltweiten Betrachtung werden von der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO) internationale Normen herausgebracht. Die Normen sind nicht kostenfrei zu erhalten, der Beuth Verlag in Berlin, als Tochtergesellschaft des Deutschen Instituts für Normung e.V., vertreibt die Normenwerke. Zusätzlich gibt es in Baden-Württemberg sogenannte Auslegestellen für DIN-Normen, in denen man nach DIN-Normen und andere technischen Regeln recherchieren und das vollständige Deutsche Normenwerk kostenfrei einsehen kann. Die Normen sind in den Auslegestellen in der Regel in elektronischer Form am Bildschirm zugänglich. Mehr Informationen zu den Auslegestellen bietet das Internet.

| Anzeigen bei der Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) | 3. |
| --- | --- |

## Antrag auf Genehmigung nach § 3 RöV

Wer eine Röntgeneinrichtung betreiben will, bedarf gemäß § 3 Abs. 1 RöV der Genehmigung; Ausnahme: Röntgeneinrichtungen, deren Röntgenstrahler der Bauart nach zugelassen sind (§ 4 RöV). Bei Gemeinschaftspraxen oder Partnerschaften nach dem PartGG wird jede/r Gesellschafter/in bzw. Partner/in als Strahlenschutzverantwortliche/r angesehen, so dass jede/r der Gesellschafter/innen bzw. Partner/innen die Genehmigung beantragen muss.

Dem Genehmigungsantrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen, insbesondere:

- erläuternde Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen,

- ein Nachweis der für den Strahlenschutz erforderlichen Fachkunde durch eine Bescheinigung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg,

- Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob beim Betrieb der Röntgeneinrichtung die Einrichtungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die nach dem Stand der Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten werden,

- Nachweis der zahnärztlichen Approbation.

## Anzeige der Inbetriebnahme nach § 4 RöV

Wer eine Röntgeneinrichtung betreibt, deren Röntgenstrahler bauartzugelassen ist, bedarf keiner Genehmigung nach § 3 Abs. 1 RöV, wenn die Inbetriebnahme spätestens zwei Wochen vorher bei der zuständigen Aufsichtsbehörde angezeigt wird. Bei Gemeinschaftspraxen oder Partnerschaften nach dem PartGG wird jede/r Gesellschafter/in bzw. Partner/in als Strahlenschutzverantwortliche/r angesehen, so dass jede/r der Gesellschafter/innen bzw. Partner/innen die Inbetriebnahme anzeigen muss.

Der Anzeige sind folgende Unterlagen beizufügen:

- Abdruck der Bescheinigung einschließlich des Prüfberichtes eines von der zuständigen Behörde bestimmten Sachverständigen, in der:

- die Röntgeneinrichtung und der vorgesehene Betrieb beschrieben sind,

- festgestellt ist, dass der Röntgenstrahler bauartzugelassen ist,

- die Röntgeneinrichtung CE zertifiziert ist und

- festgestellt ist, dass beim Betrieb der Röntgeneinrichtung die Einrichtungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die nach dem Stand der Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten werden,

- Abdruck des Zulassungsscheins,

- Nachweis der für den Strahlenschutz erforderlichen Fachkunde,

- Nachweis der zahnärztlichen Approbation.

Ein Muster für die Anzeige / Anmeldung finden Sie auf den jeweiligen Homepages 
der Regierungspräsidien:
www.rp-freiburg.de, www.rp-karlsruhe.de, www.rp-stuttgart.de, www.rp-tuebingen.de

Anzeige von Änderungen

Bei einem Betreiberwechsel sowie Änderungen, die den Strahlenschutz beeinflussen können, gelten die Voraussetzungen für eine Genehmigung und eine Inbetriebnahme entsprechend (§ 3 Abs. 1; § 4 Abs. 5 i. V. m. § 4 Abs. 1 bis 4 RöV).

## Anzeige der Beendigung des Betriebes

Die Beendigung des Betriebes einer Röntgeneinrichtung ist der zuständigen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) sowie der Zahnärztlichen Stelle bei der zuständigen BZK unverzüglich, d. h. ohne schuldhafte Verzögerung, anzuzeigen (§ 3 Abs. 8 und § 4 Abs. 7 RöV).

## Prüfbericht(e) des Sachverständigen nach § 18 Ziffer 5 RöV

Wer eine Röntgeneinrichtung betreibt, hat die Röntgeneinrichtung in Abständen von längstens 5 Jahren durch einen von der zuständigen Behörde bestimmten Sachverständigen überprüfen zu lassen. Der Prüfbericht des Sachverständigen ist in Kopie unaufgefordert an das zuständige Regierungspräsidium und an die zuständige Zahnärztliche Stelle der Bezirkszahnärztekammern zu übersenden. Siehe dazu unten unter „Prüfbericht(e) und Bescheinigungen des Sachverständigen“.

| Anzeigen bei der Zahnärztlichen Stelle (Röntgenstelle) | 4. |
| --- | --- |

## Anzeige der Inbetriebnahme nach § 4 RöV

Nach Bestätigung der Anzeige bzw. Erteilung der Genehmigung durch das zuständige  Regierungspräsidium ist der Betrieb des Röntgengeräts unverzüglich bei der Zahnärztlichen Stelle der zuständigen Bezirkszahnärztekammer anzumelden.

Der Zahnärztlichen Stelle sind zur Registrierung pro Röntgengerät die unten aufgeführten Unterlagen zuzusenden:

- Kopie des Prüfberichts der Abnahmeprüfung durch das Dental-Depot,

- Kopie des Prüfberichts der Strahlenschutzprüfung durch den Sachverständigen,

- Ur-Prüfkörperaufnahme von der Abnahme durch das Dental-Depot (digital auf CD-Rom
im tif.- oder jpg.-Format),

- Kopie des Prüfberichts über die Abnahmeprüfung am Bildwiedergabegerät/Monitor 
(nur bei digitalen Röntgengeräten erforderlich).

Anzeige von Änderungen Betreiberwechsel /zusätzlicher Betreiber

Bei einem Betreiberwechsel sowie Änderungen, die den Strahlenschutz beeinflussen können, gelten die Voraussetzungen für eine Genehmigung und eine Inbetriebnahme entsprechend (§ 3 Abs. 1; § 4 Abs. 5 i. V. m. § 4 Abs. 1 bis 4 RöV).

## Anzeige der Beendigung oder wesentlichen Änderung des Betriebes  nach § 3 und § 4 RöV

Bei Beendigung des Betriebes bzw. wesentlicher Änderung (z.B. Strahlerwechsel, Film-/ Folienwechsel, Umstellung auf digitales System) einer Röntgeneinrichtung ist der zuständigen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) sowie der Zahnärztlichen Stelle bei der zuständigen Bezirkszahnärztekammer unverzüglich anzuzeigen (§ 3 Abs. 8 und § 4 Abs. 7 RöV und § 17a Abs.4 RöV).

## Strahlenschutzprüfung - Prüfbericht(e) des Sachverständigen nach § 18 Ziffer 5 RöV

Wer eine Röntgeneinrichtung betreibt, hat diese in Abständen von längstens 5 Jahren durch einen von der zuständigen Behörde bestimmten Sachverständigen überprüfen zu lassen und eine Durchschrift des Prüfberichtes an die zuständige Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) und die Zahnärztlichen Stelle bei der zuständigen Bezirkszahnärztekammer zu übersenden. Siehe dazu unten unter „Prüfbericht(e) und Bescheinigungen des Sachverständigen“

Versand von digitalen Bilddaten auf Datenträger an die Zahnärztliche Stelle

Es wird empfohlen, die digitalen Bilddaten in der Zahnheilkunde grundsätzlich zur Überprüfung der Qualitätssicherung komprimiert zu übersenden.

Die Qualitätssicherung ist gemäß der Röntgenverordnung durch die zahnärztliche Stelle sicherzustellen. Dazu fordert die zahnärztliche Stelle in bestimmten Intervallen die Unterlagen aller niedergelassen Zahnärzte an, zu denen neben den Urbildern auch die Konstanzprüfungsaufnahmen und beispielgebende Patientenaufnahmen gehören. Besonders bei der Anwendung von digitalen bildgebenden Verfahren ist die vorliegende Bildqualität sehr vom Anwender bzw. Betrachter abhängig. Im Extremfall kann die Bildqualität durch den Anwender sogar negativ beeinflusst werden. Um diese Einflüsse auszuschließen, empfiehlt die zahnärztliche Stelle den Versand der Bilddaten auf CD-ROM. Alle auf diesem Datenträger befindlichen Bilder sollten im unkomprimierten TIF-Format abgespeichert werden. Wenn zur Betrachtung der Bilder ein spezielles Programm (Viewer) notwendig ist, sollte dieser ebenfalls auf der CD-ROM enthalten sein. Dieses Vorgehen sichert ein für die Auswertung der Konstanzprüfung notwendiges Maximum an Bildinformation. Des Weiteren wird dadurch gewährleistet, dass nicht durch eine vorangegangene Kompression die Qualität der Patienten- und der Konstanzprüfungsaufnahmen beeinträchtigt wird.

Kompression von digitalen Bilddaten in der Zahnheilkunde

Eine Kompression von Bilddaten und demzufolge auch digitaler Röntgenbilder ist entweder verlustfrei, z. B. JPEG 2000 und unkomprimiert im TIF- Format oder verlustbehaftet, z. B. im JPEG-Format und auch im komprimierten TIF- Format, möglich. Bei der verlustfreien Kompression wird durch den Dekompressionsvorgang etwa beim Öffnen eines Bildes der Datensatz in Originalgröße wiederhergestellt. Demzufolge ist dies bei der verlustbehafteten Kompression nicht der Fall. Die derzeit gängigen Kompressionsmodi führen besonders in Bereichen mit hohen Kontrastunterschieden zu Kompressionsartefakten wie Blockbildung und Kantenanhebung. Solche Kompressionsartefakte treten besonders bei hohen Kompressionsraten auf. Aktuelle Studien bescheinigen Kompressionsraten bis 1: 28 bzw. 1: 16 eine zur Beurteilung von kariösen Defekten bzw. periapikalen Läsionen ausreichende Bildqualität. Über die Beeinflussung der Bildqualität durch Kompression in Niedrigkontrastbereichen (Kieferhöhle, Oropharynx) liegen jedoch keine gesicherte Erkenntnisse vor. Daher ist eine Kompressionsrate von maximal 1 : 15 zu empfehlen, um die Detailtreue im Niedrigkontrastbereich auch nach der Kompression zu sichern.

Zur Veranschaulichung der Kompressionsraten wird von einer digitalen Panoramaaufnahme ausgegangen, welche unkomprimiert im TIF-Format abgespeichert wird.

| JPEG-Qualitätsfaktor | Größe in Bytes | Kompressionsrate |
| --- | --- | --- |
| Original | 3163889 |  |
| 95 % | 574797 | 1 : 5,5 |
| 90 % | 374294 | 1 : 8,5 |
| 75 % | 193753 | 1 : 16,3 |
| 66 % | 154632 | 1 : 20,5 |
| 50 % | 114736 | 1 : 27,6 |

Bei einer gewünschten Kompressionsrate von 1 : 15 ist daher ein JPEG-Qualitätsfaktor von mehr als 75 % zu wählen. Einerseits kann dadurch den Qualitätsansprüchen Rechnung getragen werden, andererseits ist damit die Speicherung der Bilddaten, z.B. zur Archivierung problemlos auch auf kleineren Datenträgern möglich.

Checkliste für anzufordernde Unterlagen durch die Zahnärztliche Stelle

Hier finden Sie eine Zusammenfassung, welche Unterlagen die Zahnärztliche Stelle anfordern kann:

|  | Genehmigungsbescheid nach § 3 RöV ggf. i. V. m. § 28a RöV. |
| --- | --- |
|  | Protokolle und Prüfkörperaufnahmen der Abnahmeprüfungen bzw. Teilabnahmeprüfungen mit Bezugswerten für die Konstanzprüfungen. |
|  | Kopie des vollständigen Berichts über Strahlenschutzprüfungen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 oder § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 RöV sowie nach § 3 Abs. 2 Nr. 5 RöV. |
|  | Protokolle und Prüfkörperaufnahmen der Konstanzprüfungen der Röntgeneinrichtungen aus einem Zeitraum von bis zu 9 Monaten, mindestens jedoch drei Konstanzprüfungen. |
|  | Protokolle und Aufnahmen der wöchentlichen Qualitätssicherung der Filmverarbeitung aus einem Zeitraum von 3 Monaten (aus diesem Zeitraum sollen auch die Patientenaufnahmen nach Nr. 10 stammen). |
|  | Die mittels Vorrichtungen angezeigten oder sonst ermittelten Strahlenexpositionen zum Vergleich mit diagnostischen Referenzwerten, soweit vorhanden. |
|  | Schriftliche Arbeitsanweisungen nach § 18 Abs. 2 RöV (z.B. Belichtungstabelle) für häufig vorgenommene Röntgenuntersuchungen. |
|  | Aufzeichnungen nach § 28 RöV, insbesondere bei speziellen Fragestellungen auch mit Angabe des Befundes. |
|  | Protokolle über Abnahme- und Konstanzprüfungen der Bildwiedergabegeräte und Bilddokumentationssysteme. |
|  | Patientenaufnahmen je Strahler und vom Panoramagerät, außerdem, je Fernröntgenseitenzusatz, Vorlage einer ausreichenden Zahl von typischen Röntgenuntersuchungen, jeweils von mindestens sechs Patienten mit den aufnahmetechnischen Parametern. |
|  | Die dokumentierte rechtfertigende Indikation nach § 23 RöV und Fragestellung der vorgelegten Untersuchungen. |
|  | Bei digitalen Systemen die Vorlage der Prüfkörperaufnahmen und bei Bildschirmbefundung Patientenaufnahmen in digitalisierter Form oder als Ausdruck, jeweils in Befundungsqualität. |

| Abnahme- und Konstanzprüfung | 5. |
| --- | --- |

Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL)

Zielsetzung der Abnahme- und Konstanzprüfung nach § 16 RöV

Die QS-RL konkretisiert die Voraussetzungen für die Durchführung der Abnahme- und Konstanzprüfung nach der neuen RöV.

Die Abnahmeprüfung ist nach den Normen DIN EN 61223-3-4 und DIN V 6868-151 durchzuführen. Das Regelwerk DIN EN 61223-3-4 musste gemäß internationaler Vereinbarungen in das deutsche Normenwerk übernommen werden. Es enthält aber keine konkreten Anforderungen hinsichtlich der einzuhaltenden Grenzwerte und Grenzabweichungen für die einzelnen zu prüfenden Parameter.

Aus diesem Grunde wurde die Norm DIN V 6868-151 geschaffen, die im Januar 2002 erschienen ist und damit für alle digitalen Dental-Röntgengeräte, die nach diesem Termin in Betrieb genommen werden, unmittelbar anzuwenden ist.

Die Konstanzprüfung ist nach DIN 6868-5 durchzuführen, sobald die Abnahmeprüfung erfolgt ist. Es sind unterschiedliche Prüfkörper für konventionelle und digitale Systeme zu verwenden.

Durch die regelmäßige Konstanzprüfung der Filmverarbeitung und Röntgengeräte kann festgestellt werden, ob die Bildqualität Ihrer Röntgenaufnahmen im Vergleich zu dem Ergebnis der Abnahmeprüfung konstant geblieben ist. Die einmalige Abnahmeprüfung ist notwendig, um die Ausgangsparameter für die Konstanzprüfung zu ermitteln und um festzustellen, ob die Begrenzung der Äquivalentdosis auf 360 µGy in der Filmebene (DIN V 6868-151) in Ihrer Praxis eingehalten wird. Die Abnahmeprüfung der einzelnen Röntgengeräte kann vom Hersteller oder dem Lieferanten  durchgeführt werden. Diese Abnahmeprüfung ist von einem anerkannten Sachverständigen zu überprüfen. Die Sachverständigenbescheinigung laut RöV können nur die anerkannten Sachverständigen ausstellen.

Bei der Abnahmeprüfung wird für jedes in der Praxis befindliche Röntgengerät ein Ausgangsfilm (Referenzfilm) mit dem praxiseigenen Prüfkörper erstellt. Dieser Ausgangsfilm, mit einer vorgegebenen optischen Dichte der mittleren Graukeilstufe zwischen D = 1,0 und D = 1,4, wird für den nachfolgenden visuellen Vergleich mit zu erstellenden Konstanzprüffilmen benötigt. Bei der Abnahmeprüfung wird zudem ein Ausgangsfilm (Referenzfilm) erstellt, der für die spätere vergleichende Überprüfung der Dunkelraumbeleuchtung benötigt wird.

Bei den Konstanzprüfungen ist darauf zu achten, dass bei der Erstellung der Prüffilme die gleichen Ausgangsbedingungen wie bei der Abnahmeprüfung bestehen.

Verantwortliche/r für die Konstanzprüfung

Verantwortliche/r für die Durchführung der regelmäßigen Konstanzprüfung ist die/der Strahlenschutzverantwortliche. In der zahnärztlichen Praxis ist dieses in der Regel die/der Praxisinhaber/in, die/der diese Aufgabe jedoch an eine Zahnarztmedizinische Fachangestellte übertragen kann, sofern diese an einem Kurs über Kenntnisse im Strahlenschutz nach der RöV mit Erfolg teilgenommen hat. Dies entbindet die/den Strahlenschutzverantwortliche/n jedoch nicht davon, die Ergebnisse der Konstanzprüfung in regelmäßigen Zeitabständen zu überwachen.

Konstanzprüfung

Analoge Systeme

Die Konstanzprüfung der analogen dental-diagnostischen Röntgeneinrichtungen umfasst drei Terminvorgaben:

- Arbeitswöchentliche Überprüfung der Filmverarbeitung an einem, und zwar immer demselben  Röntgengerät (meist aus Kostengründen am intraoralen Röntgengerät),

- alle 3 Monate (vierteljährlich) Überprüfung aller weiteren Röntgengeräte, bei denen nicht arbeitswöchentlich die Filmverarbeitung geprüft wird, sofern die unten genannten Voraussetzungen erfüllt sind,

- jährliche Überprüfung der Dunkelraumbeleuchtung und/oder des Tageslichtvorsatzes der Entwicklungseinrichtung und/oder nach Veränderung der Beleuchtungs- oder Verdunkelungseinrichtung.

Nach der Allgemeinverfügung der Regierungspräsidien in Baden-Württemberg gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 RöV, die zum 01.04.2006 neu gefasst wurde, hat im Rahmen der Konstanzprüfung  in der zahnmedizinischen Röntgendiagnostik eine Überprüfung der Röntgengeräte alle 3 Monate stattzufinden (das Filmverarbeitungssystem muss hingegen an einem Röntgengerät arbeitswöchentlich überprüft werden. An diesem Gerät wird dann die 3-monatige Prüfungsverpflichtung obsolet).

Voraussetzung für die dreimonatige Prüfungsfrist ist jedoch, dass:

- die Abnahmeprüfung ohne Mängel war und hierfür eine Bestätigung des Sachverständigen vorliegt,

- drei Konstanzprüfungen im Abstand von 1 Monat durchgeführt wurden und sich hierbei keine unzulässigen Abweichungen von den Ausgangswerten der Abnahmeprüfung ergeben haben und

- der Nachweis geführt werden kann, dass Röntgenaufnahmen von Menschen und Aufzeichnungen nach § 16 Abs. 2 Satz 5 (Ergebnis der Abnahmeprüfung) und § 16 Abs. 3 Satz 4 RöV (Ergebnis  der Konstanzprüfungen) der Zahnärztlichen Stelle zugänglich gemacht werden.

Digitale Systeme

Bei digitalen Systemen sind ebenfalls drei Prüftermine zu beachten:

- eine arbeitstägliche Konstanzprüfung des Befundmonitors,

- monatlich eine Konstanzprüfung der Abbildungskette durchzuführen (DIN 6868-5),

- die erweiterte monatliche Konstanzprüfung des Monitors.

Konstanzprüfung der Filmverarbeitung

Entwicklungszeit und Entwicklungstemperatur beeinflussen die Dichte der Patienten- und der Prüffilme wesentlich. Deshalb sind die Verarbeitungshinweise der Filmhersteller zu beachten. Bei Entwicklungseinrichtungen muss die Entwicklungstemperatur bei der Entwicklung mit Grenzabweichungen von 0,5C eingehalten werden. Vor allem sind tiefere Temperaturen als die empfohlenen zu vermeiden.

Bei Entwicklungsmaschinen mit automatischer Regenerierung sollte die Konstanzprüfung am Beginn einer Woche vor der Anfertigung von Patientenaufnahmen erfolgen, während es bei manuellem Entwickleransatz günstig ist, die Konstanzprüfung der Filmverarbeitung ca. 48 bis 60 Stunden nach dem Neuansatz des Entwicklers vorzunehmen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, den Entwickler z. B. am Freitag neu anzusetzen und am Montag vor Beginn der Patientenaufnahmen die Konstanzprüfung durchzuführen. Da durch die Konstanzprüfung der Filmverarbeitung vor allem der Zeitpunkt ermittelt werden soll, an dem die Ausnutzung des Entwicklers so weit vorangeschritten ist, dass keine ausreichende Bildschwärzung mehr erreicht wird, empfiehlt es sich, auf dem Auswertungsbogen auch den Zeitpunkt des Entwicklerneuansatzes zu notieren.

Die Überprüfung der Filmverarbeitung erfolgt mit einem im Prüfkörper belichteten Zahnfilm, wobei die Vorgaben im Abnahmeprotokoll genau zu befolgen sind. Die Angaben zum Röntgengerät, dem verwandten Film als auch die Art der Filmentwicklung sollten auf das Formular „Prüfergebnisse der Konstanzprüfung der intraoralen Röntgendiagnostik“, im PRAXIS-Handbuch “Qualitätssicherung – Anhang“ unter der Rubrik „Formulare“ im Kapitel „Röntgen“ übertragen werden.

Grundsätzlich muss die Filmverarbeitung arbeitswöchentlich überprüft und dokumentiert werden. Geschieht dies am intraoralen Gerät, so muss dieses Gerät nicht mehr monatlich der Konstanzprüfung des Gerätes unterzogen werden, da dies durch die arbeitswöchentliche Konstanzprüfung obsolet wird.

Nach der Entwicklung zeigt das Prüfkörperbild drei Graustufen mit unterschiedlicher Dichte, wobei zwischen jedem Feld die auf den Film auftreffende Dosis jeweils um 25 % ansteigt (Abb.1). Die mittlere Graustufe stellt die anzustrebende Dichte dar. Zulässig ist eine Abweichung der Dichte um eine Stufe (Graukeilstufe) des Prüfkörperbildes (Abb. 2). Treten größere Abweichungen auf, so sind die Ursachen hierfür umgehend zu beseitigen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und auf dem vorgesehenen Formular einzutragen, wobei auch die Temperatur des Entwicklerbades gemessen und eingetragen werden soll. Bei der Sichtprüfung des Konstanzprüfungsbildes muss ebenfalls überprüft werden, ob sich das Nutzstrahlfeld verändert hat (Abb. 1). Treten Änderungen im Vergleich zum Referenzbild der Abnahmeprüfung auf, so sind diese umgehend zu beseitigen. Die Prüfung des Nutzstrahlenfeldes muss nicht separat dokumentiert werden. Der Strahler ist auf äußere Beschädigung zu überprüfen. Das Ergebnis ist ebenfalls zu dokumentieren.

Bei Überschreiten der zugelassenen Toleranzgrenzen (optische Dichte) sind die Ursachen festzustellen und vom Betreiber der Röntgeneinrichtung umgehend zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.

Bei Digitalen Röntgeneinrichtungen sind Niedrig- und Hochkontrast zu überprüfen. Bei intraoralen Strahlern sind alle 4 Niedrigkontrastelemente sowie mindestens 5 Linienpaare/mm auch mit Zoom darzustellen (DIN 6868-5).

Konstanzprüfung der Dentalröntgen- und Panoramaschichtgeräte

Sollte in Ihrer Praxis nur ein Dentalröntgengerät vorhanden sein, so muss dieses vierteljährlich nicht noch einmal geprüft werden, da die vierteljährliche Konstanzprüfung automatisch durch die Konstanzprüfung der Filmverarbeitung erfolgt ist. Steht in Ihrer Praxis noch ein weiteres Dentalröntgengerät zur Verfügung, so muss mit diesem ein Prüfkörperbild entsprechend den Angaben im Abnahmeprotokoll hergestellt werden. Auch dieses Bild muss ausgewertet und dokumentiert werden.

| Die Konstanzprüfung des Panoramaschichtgerätes umfasst die Prüfung des Nutzstrahlenfeldes (Abb. 3) sowie nach Anbringen des Prüfkörpers in der Schlitzblende die Qualität der Verstärkerfolien und Filmkassetten. Das Nutzstrahlenfeld muss allseitig von einem nicht belichteten Rand umgeben sein. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Zentrierung des Röntgenstrahlers verändert worden und muss korrigiert werden. | Abb. 3 |
| --- | --- |

Das Prüfkörperbild zeigt entsprechend den Aufnahmen der Konstanzprüfung der Filmverarbeitung 
ein Streifenbild mit mindestens drei Graukeilen (Abb. 4). Es gibt auch Prüfkörper mit mehr Graukeilen; hier gilt als Bezug der mittlere Keil. Um die vierteljährlichen Konstanzprüfungsaufnahmen besser mit dem Referenzbild der Abnahmeprüfung vergleichen zu können, kann am Rand der Aufnahme ein Streifen von ca. 30 mm abgetrennt werden bzw. die bei der Abnahmeprüfung festgelegte Distanz. Der abgetrennte Streifen ist aufzubewahren. Auch beim Panoramaschichtbild dürfen die Graukeile maximal eine Stufe abweichen (Abb. 5). Sollten größere Abweichungen auftreten, muss die Ursache hierfür ermittelt und beseitigt werden.

c

a

.

3

0

m

m

Referenzbild

Konstanzprüfbild

Abb. 5

Abb. 4

Falls es an Ihrem Gerät möglich sein sollte, kann die Überprüfung des Nutzstrahlenfeldes sowie der Verstärkerfolien auch durch eine Aufnahme alleine erfolgen.

Die angefertigten Aufnahmen werden im Röntgen-Anlagenbuch archiviert. Hierfür können sie in eine Plastikhülle eingelegt oder an der Längsseite gelocht werden. Die Beschriftung der Konstanzprüfungsaufnahmen kann mit einem wasserfesten Filzstift (z. B. Staedtler Lumocolor) oder durch einen Aufkleber erfolgen. Sollten mehrere Filmkassetten in der Praxis vorhanden sein, sind diese bei der Abnahmeprüfung auf der Rückfolie mit einer Nummer zu kennzeichnen und im Wechsel der Konstanzprüfung zu unterziehen.

Bei Digitalen Systemen sind mindestens 2 Bohrungen sowie mindestens 2,5 Linienpaare/mm auch mit Zoom darzustellen.

Konstanzprüfung des Fernröntgenseitenbildes

Sollten mit Ihrem Panoramaschichtgerät auch Fernröntgenseitenbilder angefertigt werden, so muss auch dieser Geräteteil der vierteljährlichen Konstanzprüfung unterzogen werden. Hierfür wird der Prüfkörper auf der Filmkassette befestigt und die Aufnahme wird entsprechend dem Abnahmeprotokoll belichtet. Das entsprechende Fernröntgenseitenbild ermöglicht sowohl eine Beurteilung des Nutzstrahlenfeldes als auch im Bereich des Prüfkörpers eine Beurteilung der Dichte und damit der Film-Folien-Kombination. Die Ergebnisse der Konstanzprüfung sind zu dokumentieren. Stehen mehrere Filmkassetten für das Fernröntgenseitenbild zur Verfügung, ist entsprechend den Hinweisen beim OPTG zu verfahren.

Bei Digitalen Systemen sind mindestens 1 Bohrung sowie mindestens 2,5 Linienpaare/mm auch mit Zoom darzustellen.

Die verschiedenen Muster für die Dokumentation der Prüfergebnisse der Konstanzprüfungen

„Prüfergebnisse der Konstanzprüfung für intraorale Röntgendiagnostik“,

„Prüfergebnisse der Konstanzprüfung von OPTG und FRS“,

„Prüfergebnisse der Konstanzprüfung für digitale intraorale Röntgendiagnostik“,

„Prüfergebnisse der Konstanzprüfung für digitale Fernröntgengeräte“ und

„Prüfergebnisse der Konstanzprüfung für digitale Panoramageräte“

finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“,

„Formulare“ unter der Rubrik „Röntgen“.

Die Röntgenaufnahmen bei der Konstanzprüfung, § 16 Abs. 3 S. 4 i. V. m. Abs. 4 RöV sind nach Abschluss der Aufzeichnung 2 Jahre aufzubewahren. Die Frist gilt ebenso für die digitalen Abbildungsketten.

Überprüfung der Dunkelkammerbeleuchtung

Die Dunkelkammerbeleuchtung ist mindestens einmal jährlich oder nach Veränderung der Beleuchtungs- und Verdunkelungseinrichtung zu überprüfen. Hierfür ist jeweils der empfindlichste Film zu verwenden. Nachdem der Film im Prüfkörper entsprechend den Angaben für die wöchentliche Konstanzprüfung belichtet worden ist, wird er in der Dunkelkammer für 1 – 2 Minuten zur Hälfte abgedeckt (Abb. 6) und dann entwickelt. Sollte es auf der nicht abgedeckten Hälfte des Filmes zu einer zusätzlichen Belichtung des Filmes („Grauschleier“) gekommen sein, muss die Ursache hierfür beseitigt werden. Mögliche Ursachen sind ein Fremdlichteinfall, eine nicht auf das Filmmaterial abgestimmte Dunkelkammerbeleuchtung, zu helle Betriebslampen einer Entwicklungsmaschine oder Leuchtstoffröhren in der Dunkelkammer, die nach dem Ausschalten noch UV-Licht aussenden. Die Prüfkörperaufnahmen werden zusammen mit den Konstanzprüfungsaufnahmen der Filmverarbeitung archiviert.

Sollten in Ihrer Praxis OPTG´s oder FRS angefertigt werden, müssen die hierfür vorhandenen Filme verwandt werden.

Die Aufnahmen werden zusammen mit den Konstanzprüfungsaufnahmen der Filmverarbeitung oder des Panoramaschichtgerätes archiviert.

Bei Verwendung eines Tageslichtaufsatzes muss entsprechend verfahren werden.

lichtdichtes Material

(z. B. Karton)

Abb. 6

Veränderungen

Veränderungen am Röntgengerät

Veränderungen am Röntgengerät, die die Bildqualität negativ beeinflussen, machen eine neue Abnahmeprüfung erforderlich

Veränderungen in der Filmverarbeitung

Allgemeines

Die Änderung in der Filmverarbeitung (Anschaffung einer neuen Entwicklungsmaschine, Austausch von Entwicklungschemikalien), die Verwendung einer neuen Filmsorte (z. B. der Wechsel der Empfindlichkeitsklasse bei intraorale Aufnahmetechnik oder der Wechsel der Film-, Foliensorte bzw. Systemwechsel (Blau-Grün-UV) bei extraoraler Aufnahmetechnik) machen immer eine neue Bezugsherstellung zu den bisherigen Ausgangsbedingungen erforderlich. Der dazu benötigte überlappende Vergleich zwischen bisheriger(n) Bezugsaufnahme(n) und den mit veränderten Arbeitsbedingungen erstellten Prüffilmen sollte möglichst hintereinander aufgenommen werden. Die neu ermittelten Werte sind ausschlaggebend dafür, welche Maßnahmen aufgrund der Umstellung erforderlich werden.

Dichteprüfung zweckmäßigerweise zwei- bis dreimal mit beiden Filmtypen durchführen. Dann alte Filme absetzen und nur neuen Filmtyp weiterverwenden. Geänderte Bezugswerte (z . B. neue Belichtungszeiten) in ein neues Formular „Prüfungsergebnisse“ eintragen. Im Falle von Schwierigkeiten ist zu empfehlen, sich der Hilfe des Herstellers oder der Lieferfirma zu bedienen.

Ergeben sich nach der Änderung Abweichungen der optischen Dichte in Bezug auf die Graukeilstufen zwischen der/den bisherigen Bezugsaufnahme(n) und den neu erstellten Prüffilmen, welche die zugelassenen Toleranzwerte überschreiten, ist eine korrigierende Angleichung, z. B. durch Korrektur der Belichtungsdaten, erforderlich.

Eine Änderung der Belichtungsdaten hat auch immer eine Veränderung der Dosisbelastung für Patienten zur Folge. Deshalb unterscheiden Gesetzgeber und Aufsichtsbehörde zwischen wesentlichen und unwesentlichen Änderungen.

Unwesentliche Änderung(en) o h n e  erforderliche Teilabnahmeprüfung:

(Verwendung einer neuen Filmsorte innerhalb derselben Empfindlichkeitsklasse)

Ergibt sich bei der überlappenden Prüfung keine Dichteabweichung oder höchstens eine solche um eine Graukeilstufe gegenüber der/ den bisherigen Bezugsaufnahme(n), liegt keine wesentliche Änderung vor, da diese innerhalb der vorgegebenen Toleranzbreite liegt.

Die neu ermittelten Bezugswerte sind in ein neues Formular „Prüfungsergebnisse“ einzutragen und anschließend darf nur noch die neue Verfahrensweise eingesetzt werden. Eine Teilabnahme ist nicht erforderlich.

Wesentliche Änderung(en) mit „überlappender Konstanzprüfung“

(Verwendung einer neuen Filmsorte mit gleicher oder höherer Empfindlichkeitsklasse)

Ergibt sich bei der überlappenden Prüfung eine größere Dichtabweichung als eine Graukeilstufe, handelt es sich um eine sog. wesentliche Änderung, da diese außerhalb der vorgegebenen Toleranz-breite liegt.

Trotz der auf Grund der erkennbaren höheren Empfindlichkeit des Films resultierenden Verringerung der Dosisbelastung für den Patienten, entfällt eine Teilabnahmeprüfung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 nicht. Bei Röntgenfilmen ist das Verfahren der überlappenden Konstanzprüfung,  die vom Strahlenschutzverantwortlichen selbst oder an die qualifizierte Mitarbeiterin delegiert durchgeführt werden kann, anzuwenden:

- Wechsel des Filmtyps bzw. Film-/Foliensystems bei gleicher oder höherer EMPFINDLICHKEIT des neuen Bildempfängers;

- Austausch des PRÜFKÖRPERS;

- Austausch des Filmentwicklungsgerätes (gleichen Hersteller und Fabrikat).

Dabei darf mit dem Wechsel keine Dosiserhöhung verbunden sein. Da die Konstanzprüfung durch visuellen Vergleich eines Referenzfilms mit dem Film der Konstanzprüfung erfolgt, muss der verarbeitete Film des alten Typs bei der überlappenden Anschlussmessung mit dem ursprünglichen Referenzfilm in der Stufe 2 übereinstimmen. Das bedeutet, dass der Zustand der Filmverarbeitung zum Zeitpunkt des Übergangs mit dem Zustand zur Zeit der Abnahmeprüfung möglichst gut übereinstimmen muss.

Arbeitsablauf „Überlappende Konstanzprüfung“:

- Neuansatz der Filmchemie 3 bis 6 Tage vor der Durchführung;

- Temperatur des Entwicklerlösung messen und dokumentieren;

- Prüfkörperaufnahme anfertigen und mit der bisherigen Referenzaufnahmne  vergleichen;

- bei Änderungen zu geringerer Dosis Einstellparameter so lange reduzieren, bis die Dichte der Stufe 2 der neuen Prüfaufnahme mit der Dichte der Stufe 2 der bisherigen Referenzaufnahmen übereinstimmt;

- Beschriftung der ermittelten Prüfkörperaufnahme, die visuell keine Abweichung zur bisherigen Referenzaufnahme

- aufweist mit dem Tagesdatum und R (für Referenzaufnahme);

- Anfertigung einer zweiten Aufnahme wird empfohlen (Ersatzreferenz);

- Dokumentation der Änderung;

- Archivieren der alten Referenzaufnahme und der bisherigen Ausgangswerte für die Konstanzprüfung;

- Anfertigung der Konstanzaufnahmen ab diesem Zeitpunkt mit den neu dokumentierten Einstellwerten;

- Verwendung eines neuen Formblattes zur Dokumentation der Prüfergebnisse der Konstanzprüfung;

- Anpassung der Exposition der Patientenaufnahmen bei Bedarf (keine Dosiserhöhung).

Dieser Ablauf ist an allen von der Änderung betroffenen Röntgeneinrichtungen durchzuführen.

Wesentliche Änderung(en) m i t der Notwendigkeit einer Teilabnahmeprüfung:

(Verwendung einer neuen Filmsorte in Richtung niedrigere Empfindlichkeitsklasse)

Ergibt sich bei der überlappenden Prüfung eine größere Dichteabweichung als eine Graukeilstufe, handelt es sich um eine sog. wesentliche Änderung, da diese außerhalb der vorgegebenen Toleranzbreite liegt.

Hier hat die Bezugsherstellung der erkennbaren geringeren Empfindlichkeit eine Erhöhung der Dosisbelastung für den Patienten zur Folge. Damit ist eine ergänzende Teilabnahmeprüfung durch einen bestellten Sachverständigen erforderlich.

Für diesen Fall ergibt sich folgende Vorgehensweise:

- Festlegung der neuen Bezugswerte (durch Hersteller- oder Lieferfirma bzw. Sachverständigen).

- Teilabnahmeprüfung mit Messung der notwendigen Bildempfängerdosis und Dokumentation der Änderung aller Daten auf einem neuen Formblatt durch den Sachverständigen oder Bestätigung der vorausgegangenen Zuarbeitung durch Hersteller- und/oder Lieferfirma.

- Es darf nur noch die neue Verfahrensweise eingesetzt werden.

| Fehleranalysen für Konstanzprüfungen | 6. |
| --- | --- |

Übersicht über Fehlerquellen

Durch die Konstanzprüfung der Filmverarbeitung soll vor allem ermittelt werden, ob der Filmentwickler in seiner Wirksamkeit noch eine ausreichende Bildschwärzung ermöglicht. Weicht das Prüfkörperbild im Vergleich zum Referenzbild der Abnahmeprüfung um mehr als eine Stufe ab, sollte der Entwickler neu angesetzt werden oder eine andere Ursache für das veränderte Prüfkörperbild beseitigt werden.

| Ursachen für ein helleres Prüfkörperbild | Ursachen für ein dunkleres Prüfkörperbild |
| --- | --- |
| - Entwickler verbraucht - Entwickler zu kalt - Spannungsschwankung im Stromnetz - Verwendung eines anderen Zahnfilms (z. B. Kodak Ultraspeed anstelle eines Agfa Dentus M2 Comfort) - Verwendung einer neuen Filmcharge Zahnfilme aus unterschiedlichen Filmpackungen können Abweichungen der Filmempfindlichkeit aufweisen) | - Entwickler zu konzentriert angesetzt - Entwickler zu warm - Spannungsschwankung im Stromnetz - Verwendung eines anderen Zahnfilms z. B. Agfa Dentus M2 Comfort anstelle eines Kodak Ultraspeed) - Verwendung einer neuen Filmcharge |

- Seitenverkehrte Positionierung des intraoralen Zahnfilmes im Prüfkörper

(Erkennbares Bleifolienmuster durch Belichtung der falschen Filmseite)

- Unvollständige Eingabe des intraoralen Zahnfilmes in den Prüfkörper bzw. unkorrektes Aufsetzen des Geräte-Tubus auf den Prüfkörper

(Unrichtige Wiedergabe der Graukeilstufen gegenüber dem Referenzfilm/Uraufnahme; verschobenes Nutzstrahlenfeld, totale Überstrahlung des Nutzstrahlenfeldes)

- Falsche Positionierung des Prüfkörpers bei extraoraler Aufnahmetechnik und/oder bei der Gerätevorbereitung

(Unvollständiger Umlaufrand, verschobene Wiedergabe der Graukeilstufen)

- Vorzeitige Unterbrechung des Auslösekontaktes bei Panoramageräten

(Keine durchgehende Belichtung des Prüffilmes)

- Defekter Prüfkörper

(Schiefe oder unvollständige Wiedergabe der Graukeilstufen)

- Verwendung falscher Bezugswerte

(KV-Zahl, Belichtungszeit, Filmangleichsstufe, anderer Filmtyp oder Änderung der Filmverarbeitung ohne Bezugsherstellung zu den Ausgangsbedingungen)

- Kennzeichnung der intraoralen Prüffilme im Bereich des Nutzstrahlenfeldes oder am unteren Filmrand der Graukeilstufen

(Vorgegebene Kenngrößen dabei nur unvollständig oder nicht messbar)

- Fehlende oder unzureichende Kennzeichnung der Prüffilme

(Dadurch Verwechslung von Referenzfilm (Uraufnahme) und Konstanzprüffilm und/oder eine nicht erkennbare Zuordnung der Prüffilme bei mehreren Röntgengeräten gleicher diagnostischer Aufnahmebereiche möglich)

- Fehlende Schnittstellen bei Prüffilmen extraoraler Aufnahmetechnik

(Korrekter visueller Graukeilstufenvergleich nicht möglich)

- Unsachgemäße Prüfaufnahme durch Lichteinfall oder übertragene Verunreinigungen (Falsche Filmlagerung oder fehlerhafte Kassette und/ oder Verschmutzung der Kassettenfolie)

Weitere Ursachen fehlerhafter Prüffilme/Patientenfilme ohne Berücksichtigung von Projektionsfehlern

Generator und Strahler sind erfahrungsgemäß sehr selten ein Grund für Beanstandungen.

- Als wahrscheinlichere Fehlerquellen kommen in Betracht:

- Netzschwankungen

- Zeitschalter

- geänderte Filmangleichsstufe

- Schwachstellen der Filmverarbeitung:

- Temperaturschwankungen im Entwicklerbad

- verbrauchtes und zu altes Entwicklerbad

- verbrauchtes und zu altes Fixierbad

- Unzureichende Ausfixierung und Entwässerung können eine Vergilbung der Röntgenfilme verursachen. Kurzfristige Nachbesserung bei halbautomatischen Entwicklungsgeräten dahingehend möglich, dass die Röntgenfilme zweimal durch das Fixierbad laufen und eine zusätzliche Wässerung unter mäßig laufendem Wasser vorgenommen wird.

- Verschmutzte Transportrollen vollautomatischer Entwicklungsgeräte werden mit Hilfe der von den Herstellerfirmen gelieferten Reinigungsfilme gesäubert. Sie lassen sich aber auch ohne Schwierigkeiten ausbauen und dann mit speziell hierfür vorgesehenen Reinigungsmitteln säubern.

- Die Transportrollen der vollautomatischen Entwicklungsgeräte müssen einen entsprechenden Anpressungsdruck besitzen, um die erforderliche Bildqualität zu gewährleisten. Gegebenenfalls ist ein entsprechender Austausch vorzunehmen

Hinweise auf praxisinterne Abhilfen

Entsprechend der o. g. grundsätzlichen Fehlerquellen sind nachfolgend, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Hinweise auf praxisinterne Abhilfen aufgeführt.

Röntgenaufnahme ist zu dunkel

| Mögliche Ursachen | Abhilfe |
| --- | --- |
| Entwicklerzustand zu aggressiv (frisch angesetzt) | - Systemangleichende Ausgangslage durch zu erwartende Einwirkung des reduzierenden Luftsauerstoffes herstellen. |
| Entwicklertemperatur zu hoch | - Temperatur messen und evtl. Temperaturregelung neu justieren oder reparieren lassen. - Zeitbedarf der Maschine für Temperaturstabilisierung beachten. |
| Entwicklungszeit zu lang | - Durchlaufzeit messen und mit dem Sollwert vergleichen. Bei Abweichungen Einstellmöglichkeiten überprüfen bzw. Service anfordern. - Bei Handentwicklung auf Einhaltung der vorgeschriebenen Entwicklungszeit und Temperatur achten. |
| Filmtyp höherer Empfindlichkeit verwendet | - Falls der Filmtyp geändert wurde, ist eine überlappende Anschlussmessung erforderlich (alten und neuen Filmtyp wie bei Konstanzprüfungen belichten und auswerten). Zur Dokumentation des neuen Ausgangszustandes muss ein neues Formblatt begonnen werden. |
| Vorbelichtung durch Licht oder Röntgenstrahlung | - Dunkelraum auf Lichteinwirkung und Strahlung überprüfen. Filme strahlensicher lagern |
| Filmtyp verschieden von dem des Ausgangszustandes | - Filmtyp wie bei der Festlegung des Ausgangszustandes verwenden |
| Film zu alt oder falsch gelagert | - Verfalldatum des Films beachten |
| falsche Belichtungszeit oder falsches Zahnsymbol gewählt | - Werte korrigieren, bei defektem Zeitschalter Service anfordern. |
| zu hohe KV-Zahl | - Wert korrigieren, ansonsten Service anfordern |
| Filter verändert oder entfernt | - Vorgeschriebenen Filter einsetzen |

Röntgenaufnahme ist zu hell

| Mögliche Ursachen | Abhilfe |
| --- | --- |
| Entwicklerzustand (z. B. erschöpft, nicht ausreichend regeneriert) | - Entwickler neu ansetzen und Verarbeitungshinweise (z. B. spez. Entwickler, Temperatur, Zeit, Lagerbedingungen und Regenerierung) befolgen |
| Entwicklertemperatur zu niedrig | - Temperatur messen und evtl. Temperaturregelung neu justieren oder reparieren lassen - Zeitbedarf der Maschine für Temperaturstabilisierung beachten |
| Entwicklungszeit zu kurz | - Durchlaufzeit messen und mit dem Sollwert vergleichen. Bei Abweichungen Einstellmöglichkeiten überprüfen bzw. Service anfordern. - bei Handentwicklung auf Einhaltung der vorgeschriebenen Entwicklungszeit und Temperatur achten |
| Filmtyp geringerer Empfindlichkeit verwendet | - Falls der Filmtyp geändert wurde, ist eine überlappende Anschlussmessung erforderlich (alten und neuen Filmtyp wie bei Konstanzprüfungen belichten und auswerten). Zur Dokumentation des neuen Ausgangszustandes muss ein neues Formblatt begonnen werden. |
| Filmtyp verschieden von dem des Ausgangszustandes | - Filmtyp wie bei der Festlegung des Ausgangszustandes verwenden |
| falsche Belichtungszeit oder falsches Zahnsymbol gewählt | - Werte korrigieren, ansonsten Service anfordern |
| zu niedrige KV-Zahl | - Wert korrigieren, ansonsten Service anfordern |
| Filter verändert bzw. zusätzlicher Absorber im Strahlengang | - vorgeschriebenen Filter einsetzen - Strahlengang auf zusätzlichen Absorber untersuchen |

Sonstige Fehlerquellen

| Dunkle Veränderungen | Ursachen |
| --- | --- |
| dunkle Flecken | - Entwicklerspritzer auf trockenem Film - Luftblasen im Fixierbad |
| größere dunkle Stellen | - anliegen der Filme aneinander - anliegen der Filme an der Tankwand - undichte Kassetten - Lichteinfall durch beschädigte Verpackung - Wasserstreifen durch Einlegen der trockenen Film in nasse Rahmen |
| dunkle Halbmonde | - Druckstellen durch Fingernägel |
| dunkle Striche | - Knicken der Filme |
| dunkle Blitzfiguren | - Elektrische Entladungen, bedingt durch: - zu schnelles Herausziehen aus der Papierverpackung - elektrische Aufladung bei Austrocknen des Filmes - Tragen von Gummisohlen |
| dunkle Marmorierung | - mangelhafte Bewegung der Filme in Entwickler und Zwischenwässerung - zu kurze Entwicklung - feuchte Lagerung der Filme |

| Helle Veränderungen | Ursachen |
| --- | --- |
| helle Punkte | - Fremdkörper zwischen Folie und Film - Foliendefekte (wenn stets an gleicher Stelle) |
| helle Flecken | - Wasserflecken auf Folien - Berührung der Filme mit fettigen Fingern - Fixierbadspritzer auf unentwickeltem Film - dem Film anhaftende Luftblasen bei mangelhafter Bewegung des Entwicklers |
| helle Striche | - schwacher Druck auf Emulsionsschicht, ergibt Desensibilisierung dieser Stellen auf den Filmen |
| Totalverschleierung | - Vorbelichtung durch Lichteinfall |
| Teilverschleierung | - Lichteinfall während des Entwicklungs-/ Fixiervorganges |
| zarte Schleierbildung | - Überalterung der Filme - Vorbelichtung durch Röntgenstrahlen - zu helle Dunkelkammerbeleuchtung |

| Veränderungen durch Farbschleier | Ursachen |
| --- | --- |
| gelbgrüner bis braunroter Schleier | - Verunreinigung des Entwicklers durch Fixierbad oder umgekehrt - zu kurze Zwischenwässerung. - zu geringe Reaktion des Fixierbades |
| Gelbschleier | - ungenügende Fixierung |

| Ablaufen der Schicht | Ursachen |
| --- | --- |
| Ablösen der Bilder, Trägerschicht und "Bild" trennen sich oder verschieben sich gegeneinander. "Bild" schwimmt davon. | - bei stundenlanger Wässerung. - zu warme Bäder (Entwickler, Fixierer oder Wasser) - Trocknung zu schnell und zu heiß |

| Mechanische Beschädigung der Filmoberfläche | Ursachen |
| --- | --- |
| Kratzer | - unsachgemäße Handhabung mit zu scharfen Fingernägeln |
| Fingerabdrücke | - zu fettige oder verunreinigte Finger |

| Mitarbeiterunterweisung gemäß § 36 RöV | 7. |
| --- | --- |

Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 RöV sind Personen, deren Zutritt zum Kontrollbereich zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der darin vorgesehenen Betriebsvorgänge erforderlich ist bzw. deren Aufenthalt in diesem Bereich für ihre Ausbildung dies erfordert sowie Personen, die Röntgenstrahlen anwenden, vor dem erstmaligen Zutritt über

- die Arbeitsmethoden,

- die Arbeitsanweisungen,

- die möglichen Gefahren,

- die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen,

- den für ihre Tätigkeit wesentlichen Inhalt der Röntgenverordnung und

- die Anzeigen und erteilten Genehmigungen

zu unterweisen.

Die Unterweisung ist mindestens einmal im Jahr (früher halbjährlich), auf Anordnung der zuständigen Behörde in kürzeren Zeitabständen, zu wiederholen.

Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisungen sind Aufzeichnungen zu führen, die von der unterwiesenen Person zu unterzeichnen sind. Die Aufzeichnungen sind 5 Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

Ein Muster für eine Unterweisungserklärung finden Sie im 
PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter „Unterweisungen“.

| Dokumentation | 8. |
| --- | --- |

Pflichten nach den Vorschriften der RöV

Gemäß § 16 Abs. 2 S. 5 i. V. m. Abs. 4 RöV sind die Protokolle der Abnahmeprüfung, die Referenzaufnahmen des Prüfkörpers sowie des Nutzstrahlfeldes, für die Dauer des Betriebs, mindestens jedoch bis 2 Jahre nach dem Abschluss der nächsten vollständigen Abnahmeprüfung aufzubewahren.

Die Unterlagen über die Strahlenschutzprüfung sind 5 Jahre aufzubewahren

Die Röntgenaufnahmen bei der Konstanzprüfung, § 16 Abs. 3 S. 4 i. V. m. Abs. 4 RöV sind nach Abschluss der Aufzeichnung 2 Jahre aufzubewahren. Diese Frist gilt ebenso für die digitalen Abbildungsketten sowie für die Aufzeichnungen über die Dunkelraum/Tageslichtaufsatz-Überprüfung.

Die Mitarbeiterunterweisungen sind 5 Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

Die Frist zur Aufbewahrung der Röntgenaufnahmen von Patienten beträgt grundsätzlich 10 Jahre. Die 10-jährige Aufbewahrungsfrist beginnt erst ab dem 18. Lebensjahr des Patienten, so dass alle Röntgenbilder von Kindern und Jugendlichen mindestens bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres aufbewahrt werden müssen.

Die Aufzeichnungen über die Einweisung nach § 18 Abs. 1 S. 1 RöV, nach der die beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung beschäftigten Personen anhand einer deutschsprachigen Gebrauchsanweisung durch eine entsprechend qualifizierte Person bei der ersten Inbetriebnahme in die sachgerechte Handhabung eingewiesen werden, sind für die Dauer des Betriebes aufzubewahren.

Die Daten der durchgeführten Strahlenschutzprüfung und der Wiederholungsprüfungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 5 RöV müssen dokumentiert werden.

Aufzeichnungen über die Röntgenuntersuchung (Röntgenkontrollbuch/Betriebsbuch)

Die Forderungen in § 28 RöV in Verbindung mit der Richtlinie Aufzeichnungen nach RöV sollen den Zahnarzt unterstützen, die Strahlenexposition des Patienten und das mit der Anwendung von Röntgenstrahlen im Einzelfall bedingte Risiko beurteilen zu können. Mehrfachexpositionen sollen für den Patienten durch diese Aufzeichnungen vermieden werden. Neben dem Patientenschutz geben die Aufzeichnungen dem Zahnarzt durch die Dokumentation der Notwendigkeit der Strahlenanwendung (rechtfertigende Indikation) und deren fachgerechte Durchführung auch Rechtssicherheit.

Die bei jeder Röntgenuntersuchung anzufertigenden Aufzeichnungen müssen folgende Angaben enthalten:

- das Datum der Untersuchung

- den Namen der untersuchten Person

- Befragungsergebnis bzgl. früherer Röntgenuntersuchungen

- Befragung zu einer bestehenden oder nicht auszuschließenden Schwangerschaft

- Röntgenpass

- Rechtfertigende Indikation

- Untersuchungsart/-technik

- Untersuchungsbereich

- Bei analogen Geräten:

- Röhrenspannung (kV)

- Röhrenstrom (mA)

- Belichtungszeit/Einblendung (s)

- Wenn nicht der Strahlenschutzverantwortliche selbst die Untersuchung vornimmt, die Angabe der durchführenden Person

Ein Röntgenkontrollbuch/Betriebsbuch ist zu führen, wenn die o.g. Angaben zur Dokumentation ansonsten nicht sofort und vollständig einsichtbar wären. Könnte diese Dokumentation auch sofort aus der Auswertung der Patientenakten zusammengestellt werden (hängt von der Praxis-EDV ab), so ist das Führen eines extra Kontrollbuches nicht zu verlangen.

Ein Muster eines Röntgenkontrollbuches finden Sie im

PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“

unter „Formulare“ im Abschnitt „Röntgen“.

Herausgabe von Behandlungsunterlagen

Grundsätzlich wird die Einsichtnahme und Herausgabe der Behandlungsunterlagen in der Berufsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg geregelt (vgl. Ausführungen im Kapitel „Aufklärung und Dokumentation“).

Auch wenn es dem Patienten letztlich egal sein wird, ob er das Original der Röntgenbilder herausverlangen kann oder auf der Grundlage des Einsichtsrechtes lediglich eine Ablichtung erhält, taucht die Frage nach einem eigenständigen Herausgabeanspruch zumindest in regelmäßigen Abständen in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung auf. Obwohl die Röntgenbilder Eigentum der/des Zahnärztin/ Zahnarztes sind, kann eine vertragliche Nebenverpflichtung zur Herausgabe bestehen. Selbst wenn man ein besonderes Interesse des Patienten an der Herausgabe verlangt, so wäre dies in Bezug auf  Röntgenbilder zu bejahen, wenn er diese zur Weiterbehandlung bei einer/einem anderen Zahnärztin/ Zahnarzt braucht, da eine erneute Strahlenbelastung und auch die zusätzlichen Kosten ein besonderes Interesse darstellen.

- an den weiterbehandelnden Zahnarzt

Nach § 28 Abs. 8 RöV sind Röntgenbilder sowie Aufzeichnungen über die Anwendung von Röntgenstrahlen einer/einem weiterbehandelnden Zahnärztin/Zahnarzt (bzw. dem Patienten zur Weiterleitung) vorübergehend zu überlassen. Auf diese Weise kann eine erneute Strahlenbelastung vermieden werden, zwischenzeitliche Veränderungen können erkannt werden. Angesichts dieser Bestimmung ist der Patient zur Wahrung seiner Interessen nicht notwendig auf einen vertraglichen Nebenanspruch auf Herausgabe der Röntgenbilder angewiesen. Vielmehr sprechen die besseren Gründe für die Verweigerung der Herausgabe. Der weiterbehandelnde Zahnarzt ist auf seine Pflicht zur Rückgabe der Aufzeichnungen und der Röntgenbilder hinzuweisen.

Nach dem Urteil des Amtsgerichts Flensburg vom 22.02.2007, Az.: 67 C 224/06, kann ein Patient die Herausgabe der Original-Röntgenaufnahmen vom behandelnden Arzt an einen weiterbehandelnden Chiropraktiker als „ Nichtarzt“ zur vorübergehenden Einsichtnahme verlangen. § 28 Abs. 8 Satz 1 RöV steht dem nicht entgegen.

Digital erstellte Röntgenaufnahmen, die auf elektronischen Datenträgern aufbewahrt werden, müssen einem Mit- oder Weiterbehandelnden oder der zahnärztlichen Stelle in einer für diese geeignete Form zugänglich gemacht werden. Das heißt, der Empfänger bestimmt die Form. Es muss sichergestellt sein, dass die Daten mit den Ursprungsdaten übereinstimmen und die daraus erstellten Bilder zur Befundung geeignet sind. Die digitale Archivierung hat grundsätzlich nur verlustfrei zu erfolgen; eine Kompression darf nicht zu einer Reduktion der diagnostischen Information führen. Das Basisbild muss unverändert und die bei einer Nachbearbeitung für die Befundung verwendeten Bearbeitungsparameter müssen zusätzlich archiviert werden (vgl. oben Punkt 4. „Versand von digitalen Bilddaten“).

Praxistipp: Grundsätzlich ist der Versand digitaler Bilddaten per E-Mail zulässig und nur eine Frage der sicheren Verschlüsselung. Dies muss der Praxisinhaber z. B. mit seiner Softwarefirma abklären und sich umfassend absichern.

- an den Patienten

Der Patient hat keinen Anspruch auf Herausgabe der Original-Röntgenaufnahmen zum dauerhaften Verbleib bei ihm. Im Rahmen eines Behandlungsvertrages gefertigte Aufnahmen stehen im Eigentum des Zahnarztes (Urteil des BGH vom 02.10.1984, Az.: VI ZR 311/82).Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Zahnarzt für die Herstellung der Aufnahmen vom Patienten oder dessen Kostenträger eine Vergütung erhält.

Der Patient hat aus dem Behandlungsvertrag grundsätzlich lediglich ein Einsichtsrecht gemäß § 810 BGB in die ihn betreffenden Behandlungsunterlagen. Gemäß § 28 Abs. 8 RöV hat der Zahnarzt die Aufzeichnungen sowie die Röntgenbilder mit den oben genannten Inhalten dem Patienten auf dessen Wunsch in Kopie zu überlassen.

Ist die Behandlung abgeschlossen und werden die Röntgenaufnahmen in der Praxis nicht mehr benötigt, hat der Patient darüber hinaus einen Anspruch auf Übersendung der Originalaufnahmen an eine Person seines Vertrauens, wenn diese Person im Hinblick auf ihre Stellung als unabhängiges Organ der Rechtspflege (z.B. Rechtsanwalt) eine besondere Zuverlässigkeitgewähr bietet (Urteil des OLG München vom 19.04.2001, Az.: 1 U 6107/00). Eigentümer der Unterlagen bleibt allerdings auch in diesem Fall der Zahnarzt, der damit auch einen Anspruch auf Rückübersendung der Unterlagen hat.

Zur Vorbereitung eines Arzthaftungsprozesses hat ein Patient einen Anspruch auf zeitweilige Überlassung der Original-Röntgenaufnahmen an seinen Rechtsanwalt (Urteil des LG Kiel vom 30.03.2007, Az.: 8 O 59/06).

Etwaige Versandkosten hat der Patient zu übernehmen. Der Zahnarzt kann die Versendung der Röntgenaufnahmen verweigern, solange ihm der Patient diese nicht im Voraus gezahlt hat, § 811 Abs. 2 Satz 2 BGB.

- an gesetzliche oder private Krankenversicherungen

Grundsätzlich ist für die Überlassung von Röntgenaufnahmen und anderen Patientenunterlagen eine gesetzliche Grundlage erforderlich. Diese Grundlage besteht aber nur für den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) sowie nach § 203 SGB VII für die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung aber nicht für die Krankenkassen oder deren Beratungszahnärzte. Die Herausgabe an Krankenversicherungen kann nur erfolgen, wenn der Patient dies ausdrücklich wünscht und wenn der Arzt/Zahnarzt für den Einzelfall schriftlich von der Schweigepflicht entbunden wird. In diesem Fall sollten keine Original-Unterlagen herausgegeben werden, sondern Kopien gegen Kostenerstattung.

Ein Muster für eine Aufforderung an eine/n Kollegin/Kollegen, die/der die Rückgabe von Röntgenunterlagen versäumt hat sowie eine Quittung für Patienten, die Originalröntgenunterlagen zur Weiterbehandlung aus der Praxis mitnehmen, finden Sie im 
PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Formulare“, unter der Rubrik „Röntgen“

| Prüfbericht(e) und Bescheinigungen des Sachverständigen | 9. |
| --- | --- |

## Strahlenschutzprüfung nach § 4 RöV

Wiederholungsprüfung nach § 18 Ziffer 5 RöV

Röntgeneinrichtungen dürfen nur in dafür zugelassenen Räumen nach einer Sachverständigenprüfung betrieben werden. Der Sachverständige wird gemäß § 4 a RöV von dem zuständigen Regierungspräsidium bestimmt. Er führt die Strahlenschutzprüfung durch. Siehe hierzu auch Ausführungen im Kapitel „Bauliche Anforderungen“.

Falls für das vorgesehene Röntgengerät ein Bauartzulassungsschein (§§ 8 ff. RöV) vorliegt, erfolgt die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde nach § 4 RöV.

Falls keine Bauartzulassung vom Hersteller des Röntgengerätes beantragt worden ist oder diese nicht erteilt wurde, ist ein Antrag auf Genehmigung nach § 3 RöV zu stellen.

Bei unveränderten Voraussetzungen (baulich und geräteseitig) erfolgt die Wiederholungsprüfung für den Strahlenschutz in Zeitabständen von längstens 5 Jahren (§ 18 Ziffer 5 RöV). Der Prüfbericht des Sachverständigen ist in Kopie unaufgefordert an das zuständige Regierungspräsidium und an die zuständige Zahnärztliche Stelle der Bezirkszahnärztekammern zu übersenden.

Die Dokumentation der Daten der durchgeführten ersten Strahlenschutzprüfung sowie der weiteren Wiederholungsprüfungen muss erfolgen, um den Nachweis der Einhaltung der Frist führen zu können.

Ein Muster für „Prüfbericht(e) und Bescheinigungen des Sachverständigen“ sowie

ein Muster für einen „Auftrag für Strahlenschutzprüfung durch Sachverständigen“

finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Formulare“, unter der Rubrik „Röntgen“.

| Fachkundenachweise | 10. |
| --- | --- |

Fachkunde im Strahlenschutz für Zahnärztinnen/Zahnärzte

Wie beim Einsatz aller technischen Einrichtungen spielt auch bei der Anwendung von Röntgenstrahlung der Faktor Mensch eine entscheidende Rolle. Daher sollen zukünftig alle Personen, die Röntgenstrahlung anwenden, die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nachweisen können.

Seit 2002 müssen Zahnärztinnen/Zahnärzte, die in einem Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren ihre Fachkunde nachweisen müssen, eine Bescheinigung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg über ihre vorhandene Fachkunde dem Regierungspräsidium als Genehmigungsbehörde nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 der RöV vorlegen, vgl. § 18 a RöV.

Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz für Zahnärzte wird in der Regel durch eine geeignete Ausbildung (Studium an einer Hochschule in Baden Württemberg) oder die erfolgreiche Teilnahme an den anerkannten Kursen erworben.

Diese Fachkunde im Strahlenschutz muss alle 5 Jahre „durch die erfolgreiche Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs oder andere von der zuständigen Stelle als geeignet anerkannte Fortbildungsmaßnahme aktualisiert“ erneuert werden.

Die Einzelheiten ergeben sich aus der seit 01.03.2006 geltenden Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Medizin und Zahnmedizin vom 22.12.2005.

Die Termine zur Aktualisierung sind unbedingt zu beachten. Wurden die Termine aus der Übergangsvorschrift § 45 RöV in den Jahren 2005 und 2007 nicht eingehalten, muss die gesamte Fachkunde neu erworben werden. Alle Aktualisierungskurse müssen zudem vom Regierungspräsidium Tübingen zertifiziert sein.

Alle Zahnärzte, die ihre Fachkunde nicht durch ein Studium in Deutschland erworben haben, müssen bei Antritt einer Stelle in Deutschland einen Kurs zum Erwerb der Fachkunde in Deutschland besuchen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig bei der Landeszahnärztekammer.

Wie erwerbe ich die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz?

Die erforderliche Fachkunde wird in der Regel durch eine geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und die erfolgreiche Teilnahme an den anerkannten Kursen erworben. Grundsätzlich reicht das in Deutschland abgeschlossene Zahnmedizinstudium aus.

Wo erhalte ich die Fachkundebescheinigung für das Regierungspräsidium?

Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg (Abteilung Praxisführung) stellt die entsprechende Bescheinigung aus.

Welche Unterlagen muss ich für meine Fachkundebescheinigung einreichen?

Für die Beantragung der entsprechenden Fachkundebescheinigung ist 
die Einreichung von Unterlagen bei der LZK BW erforderlich, hierzu stehen 
als Übersicht Checklisten unter www.lzkbw.de zur Verfügung.

Fachkunde für DVT-Geräte: Verantwortlichkeit für Betrieb, technische Durchführung und Befundung

Voraussetzung für den Betrieb eines DVT-Gerätes im Bereich der Zahnheilkunde sind die Sachkunde Nr. 1 (Intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels) nach Tabelle 4.3.1 der Fachkunderichtlinie und darauf aufbauend die Sachkunde Nr. 4 nach Tabelle 4.3.1 (Weitergehende Techniken, z.B. digitale Volumentomographie). Alle abgebildeten Strukturen müssen befundet werden (Die Befundung durch den Arzt umfasst die Erkennung, Beschreibung und Beurteilung der diagnoserelevanten Bildinhalte mit den organtypischen Bildmerkmalen, Details und kritischen Strukturen zur Beantwortung der diagnostischen Fragestellungen und als Grundlage für ärztliche Entscheidungen, 8.1 QS- Richtlinie). Unklare Befunde müssen einer weiteren Diagnostik zugeführt werden.

Jeder Zahnarzt kann einen Patienten zur Durchführung einer DVT-Untersuchung an einen fachkundigen Zahnarzt überweisen. Der Fachkundige stellt die rechtfertigende Indikation und befundet die Bilder. Der überweisende Zahnarzt kann die bereits befundeten Aufnahmen betrachten und zur ärztlichen Information, Demonstration und Kontrolle verwenden.

Ein Zahnarzt mit Fachkunde, der kein Gerät betreibt, kann die rechtfertigende Indikation stellen und nach technischer Anfertigung an anderer Stelle die Aufnahmen befunden. Jedes von Zahnärzten betriebene DVT- Gerät muss der zuständigen Zahnärztlichen Stelle gemeldet werden.

Kenntnisse im Strahlenschutz für Praxispersonal

Ebenso müssen die Kenntnisse des Praxispersonals im Strahlenschutz regelmäßig aufgefrischt werden. In Zukunft können aber nur noch Personen mit einer medizinischen Ausbildung und Kenntnissen im Strahlenschutz bei der technischen Durchführung von Röntgenaufnahmen tätig sein. Für Personen, die bis zum 30.06.2002 röntgen durften, besteht Bestandsschutz, so dass dieser Personenkreis auch weiterhin röntgen darf, vorausgesetzt, eine regelmäßige Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz alle 5 Jahre erfolgt. Der Kurs dauert 4 Stunden (einschließlich Prüfung).

Ferner muss das Praxispersonal jährlich  im Bereich Röntgen und Dokumentation unterwiesen werden. Diese Unterweisung ist zu dokumentieren.

| Durchführungsempfehlungen zur Qualitätssicherung in der zahnärztlichen Radiologie | 11. |
| --- | --- |

Präambel

Die Qualität der zahnärztlichen radiologischen Diagnostik wird bestimmt durch die kritische zahnärztliche Indikation mit gezielter Fragestellung, die optimierte Durchführung der röntgenologischen Untersuchung, die Darstellung der diagnostisch wichtigen Bildinformationen mit einer medizinisch vertretbar niedrigen Strahlenexposition und die fachkundige Auswertung der Untersuchung und der dokumentierten Ergebnisse im Befundbericht.

Diese Durchführungsempfehlungen fassen die zahnärztlichen Qualitätsforderungen, die Empfehlungen für die Aufnahmetechnik und die physikalischen und technischen Parameter des Bilderzeugungssystems zusammen. Ziel ist eine hochwertige Bildqualität bei einer möglichst niedrigen Strahlenexposition, die eine einwandfreie Diagnostik ermöglicht. Hierbei sind berechtigte Schutzinteressen von Patienten, Anwendern und Dritten ebenso zu berücksichtigen, wie eine angemessene Kosten-Nutzen-Relation. Diese Durchführungsempfehlungen beschreiben den derzeitigen zahnmedizinischen Standard bei radiologischen Basisuntersuchungen.

Inhaltsverzeichnis

1	Gesamtdarstellung des Zahnes mit intraoraler Aufnahmetechnik als Basisuntersuchung

1.1	Zahnärztliche Qualitätsanforderungen

1.1.1	Abbildungsmerkmale

1.1.2	Kritische Strukturen

1.2	Aufnahmetechnische Leitlinien

1.2.1	Aufnahmetechnik für analoge Systeme

1.2.2	Aufnahmetechnik für digitale Systeme

2	Panoramaschichtaufnahme als Basisuntersuchung

2.1	Zahnärztliche Qualitätsanforderungen

2.1.1	Abbildungsmerkmale

2.1.2	Kritische Strukturen

2.2	Aufnahmetechnische Leitlinien

2.2.1	Aufnahmetechnik für analoge Systeme

2.2.2	Aufnahmetechnik für digitale Systeme

3	Seitliche Fernröntgenaufnahme als Basisuntersuchung

3.1	Zahnärztliche Qualitätsanforderungen

3.1.1	Abbildungsmerkmale

3.1.2	Kritische Strukturen

3.2	Aufnahmetechnische Leitlinien

3.2.1	Aufnahmetechnik für analoge Systeme

3.2.2	Aufnahmetechnik für digitale Systeme

1.	Gesamtdarstellung des Zahnes mit intraoraler Aufnahmetechnik als
Basisuntersuchung

1.1	Zahnärztliche Qualitätsanforderungen

1.1.1	Abbildungsmerkmale

Eine intraorale Aufnahme als Basisuntersuchung eines Zahnes oder mehrerer Zähne muss alle der folgenden Kriterien erfüllen:

1	Größengleiche orthoradiale vollständige Abbildung der einzelnen Zähne mit Krone und apikaler Region;

2	Darstellung des Parodontalspaltes und der Lamina dura;

3	Darstellung der periradikulären Knochenstruktur;

4	Darstellung des Limbus alveolaris;

5	Darstellung des Pulpencavums und des Wurzelkanals.

1.1.2	Kritische Strukturen (Strukturen an denen pathologische Prozesse ablaufen können):

- Approximalflächen der Zahnkronen;

- Approximalbereich Schmelz-Dentin-Grenze;

- Zahnwurzeln/Pulpencavum/Wurzelkanäle;

- Limbus alveolaris;

- Parodontalspalt, Lamina dura;

- Interradikuläres Septum;

- Periradikuläre Knochenstruktur.

1.2	Aufnahmetechnische Leitlinien

1.2.1	Aufnahmetechnik für analoge Systeme

- Aufnahmespannung   60 kV;

- Brennflecknennwert   1,5 , Brennflecknennwert bei Neugeräten 1; (Neugerät = Gerät ab Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Leitlinie);

- Feldgröße   60 mm   am Tubusende;

- Abstand vom Tubusende zum Fokus   200 mm;

- Abstand vom Tubusende zur Hautoberfläche 3 cm (Sitzungsteilnehmer: Nachmessen!);

- Zahnfilme: standardmäßig Filme der ISO Klasse E, für besondere Fragestellungen sind auch Filme der ISO Klasse D möglich;

- Bildempfängerdosis   360 µGy bei einer Nettodichte DN = 1,0.

1.2.2	Aufnahmetechnik für digitale Systeme

- Aufnahmespannung   60 kV;

- Brennflecknennwert   1;

- Feldgröße   60 mm   am Tubusende; Feldgröße bei Bildempfängerhaltesystem: Sensor- bzw. Foliengröße (Diagonale plus 1 cm);

- Abstand vom Tubusende zum Fokus   200 mm;

- Abstand vom Tubusende zur Hautoberfläche 3 cm (Sitzungsteilnehmer: Nachmessen!);

- Bildempfängerdosis 300 µGy bei einer Nettodichte DN = 1,0.

2.	Panoramaschichtaufnahme als Basisuntersuchung

2.1	Zahnärztliche Qualitätsanforderungen

2.1.1	Einstellungs- und Abbildungsmerkmale

Bei einer Panoramaschichtaufnahme als Basisuntersuchung des Gebisses sind folgende Einstellungs- und Abbildungsmerkmale zu beachten:

Einstellungsmerkmale:

- Kopfeinstellung mit horizontaler Ausrichtung der Deutschen Horizontalen (Frankfurter Horizontale) und mit senkrechter Ausrichtung der Mediansagittalebene;

2	Positionierung des Schädels bei Kopfbissstellung der Frontzähne entsprechend der Schichtebene des Gerätes; für besondere Fragestellungen auch in habitueller Okklusion.

Abbildungsmerkmale:

1	Kauebene idealerweise nahezu horizontal

2	Extraorale Übersichtsaufnahme mit ganzheitlicher Darstellung des Kauorganes;

3	Vollständige Abbildung der dentoalveolären Region OK/UK;

4	Vollständige Abbildung der maxillären Region;

5	Vollständige Abbildung der mandibulären Region;

6	Vollständige Abbildung der Kiefergelenkregion.

2.1.2	Kritische Strukturen

- Darstellung Zahn/Zahnhalteapparat;

- Periapikale Region;

- Mandibula;

- Maxilla;

- Kiefergelenksregionen;

- Sinus maxillaris.

2.2	Aufnahmetechnische Leitlinien

2.2.1	Aufnahmetechnik für analoge Systeme

- Extraorale Panoramaschichtaufnahme;

- Aufnahmespannung   65 kV;

- Brennflecknennwert   1;

- Hochempfindliche Film-Folienkombination: Seltene Erden (SE)-Folien mit einer Empfindlichkeit (KS)   200;

- Bildempfängerdosis:   5 µGy bei einer Nettodichte DN = 1,0.

2.2.2	Aufnahmetechnik für digitale Systeme

- Aufnahmespannung   65 kV;

- Brennflecknennwert   1.

3.	Seitliche Fernröntgenaufnahme als Basisuntersuchung

3.1	Zahnärztliche Qualitätsanforderungen

3.1.1	Einstellungs- und Abbildungsmerkmale

Bei einer seitlichen Fernröntgenaufnahme als Basisuntersuchung des Schädels sind folgende Einstellungs- und Abbildungsmerkmale zu beachten:

Einstellungsmerkmale:

1	Kopfeinstellung mit horizontaler Ausrichtung der Deutschen Horizontalen (Frankfurter Horizontale) und mit senkrechter Ausrichtung der Mediansagittalebene;

2	Ausrichtung des Zentralstrahles senkrecht auf die Mediansagittalebene und im Zentrum des interessierenden Bereiches sowie Filmmitte;

Abbildungsmerkmale:

1	Seitenbild des Gesichtsschädels im Profil mit Weichteilen;

2	Möglichst größengleiche Abbildung des Schädels (reproduzierbar) (Vergrößerungsfaktor   < 1,5);

3	Knochen-Weichteil-Relation deutlich erkennbar;

4	Darstellung der Knochenstrukturen.

3.1.2	Kritische Strukturen

- Deutliche Erkennbarkeit von Knochenstrukturen, Weichteilen und Weichteilprofil.

3.2	Aufnahmetechnische Leitlinien

3.2.1	Aufnahmetechnik für analoge Systeme:

- Aufnahmeart extraorale Seitenaufnahme;

- Einstellung im Cephalostat: Mediansagittalebene parallel zum Film;

- Aufnahmespannung 70 - 100 kV;

- Abstand vom Tubusende zum Fokus   1,50 m;

- Hochempfindliche Film-Folienkombination: Seltene Erden (SE)-Folien mit einer Empfindlichkeit (KS)   200;

- Weichteilausgleich.

3.2.2	Aufnahmetechnik für digitale Systeme:

- Einstellung im Cephalostat: Mediansagittalebene parallel zum Film;

- Aufnahmespannung 70 - 100 kV;

- Abstand vom Tubusende zum Fokus 1,50 m.

| Informationen über die Entsorgung von Röntgengeräten | 12. |
| --- | --- |

Einstufung nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

Röntgengeräte können als gefährlich eingestufte Bauteile enthalten, z. B. blei- oder cadmiumhaltige Komponenten, Öl zur Kühlung, Beryllium-Fenster sowie in Sonderfällen auch PCB-haltige Betriebs-mittel. Nach der bauteilbezogenen Betrachtung der AVV sind solche Röntgengeräte daher als 
gefährliche Abfälle einzustufen. Je nach Gerätetyp und Zusammensetzung sollte ein Röntgengerät grundsätzlich dem Abfallschlüssel 16 02 13* (gegebenenfalls 16 02 10*) der AVV zugeordnet werden.

Rücknahme nach Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

Röntgengeräte fallen in den Anwendungsbereich des ElektroG.

Bei der Entsorgung unterliegen Röntgengeräte insbesondere den gesetzlichen Rücknahme-, 
Behandlungs- und Verwertungsvorgaben des ElektroG sowie den allgemeinen Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG).

Bei Röntgengeräten handelt es sich gemäß ElektroG um Geräte aus dem "gewerblichen Bereich" (sogenannte business to business- oder b2b-Geräte), da sie hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Nutzer nicht mit Geräten aus privaten Haushalten vergleichbar sind. Röntgengeräte können daher auch nicht über die kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Vielmehr ist der Besitzer (z. B. Inhaber einer Zahnarztpraxis) für die ordnungsgemäße Entsorgung verantwortlich, sofern das Gerät vor dem 13.08.2005 in Verkehr gebracht wurde (sogenanntes „historisches Altgerät“). Für nach dem Stichtag in Verkehr gebrachte Geräte muss der Gerätehersteller dem Besitzer eine zumutbare Möglichkeit zur Rückgabe schaffen und die Altgeräte entsorgen (§ 19 ElektroG). Der Hersteller muss die nach dem Stichtag in Verkehr gebrachten Röntgengeräte zurücknehmen, wenn der Besitzer (Praxisinhaber) dies verlangt. Hersteller und Erwerber oder Besitzer können auch davon abweichende eigene 
Vereinbarungen treffen. Derjenige, der letztlich die Entsorgungsverpflichtung hat, muss die Kosten für die Entsorgung tragen (§ 19 Abs. 2 ElektroG). Gemäß ElektroG übernimmt der Gerätehersteller die Entsorgungskosten. Die Kosten für die Demontage, Verpackung und Transport hat der Besitzer 
(Praxisinhaber) zu tragen.

Im Entsorgungsfall sollte, unabhängig vom Datum des Inverkehrbringens, immer zuerst beim 
Hersteller nachgefragt werden, ob er das Gerät (bei „historischen Altgeräten“ freiwillig) zurücknimmt. Evtl. wird das Altgerät auch vom ursprünglichen oder (bei Neukauf) von einem anderen Händler 
(freiwillig) zurückgenommen. Der Handel ist, anders als ggf. der Hersteller, aber nicht gesetzlich 
verpflichtet, b2b-Geräte zurückzunehmen.

Soweit Hersteller oder Handel das „historische Altgerät“ nicht zurücknehmen, muss der Besitzer 
sicherstellen, dass das Altgerät in einer zertifizierten Erstbehandlungsanlage (§ 21 ElektroG) 
ordnungsgemäß verwertet wird. Die Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (Stiftung EAR) registriert die Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten und koordiniert die Bereitstellung der Sammelbehälter und die Abholung der Altgeräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern in der gesamten Bundesrepublik Deutschland (Informationen über: https://www.stiftung-ear.de).

Melde- und Aufzeichnungspflichten

Da der Abfallbesitzer von b2b-Geräten gemäß § 30 ElektroG als "entsorgungspflichtiger Besitzer" gilt, muss er die ordnungsgemäß durchgeführte Entsorgung an die dafür zuständige Behörde (Stiftung Elektro-Altgeräte Register, kurz: EAR) melden. Dazu muss die Erstbehandlungsanlage dem 
Abfallbesitzer die dafür notwendigen Angaben zur Verfügung stellen (§ 30 ElektroG). Gegebenenfalls übernimmt die beauftragte Erstbehandlungsanlage dies aber auch als Serviceleistung für den 
entsorgungspflichtiger Besitzer.

Für die Erfassung der Altgeräte bis zur Erstbehandlungsanlage sind gemäß § 2 Abs. 3 ElektroG keine Entsorgungsnachweise nach der Nachweisverordnung (NachwV) erforderlich.

Datenschutz

Sofern in den Geräten Speicher verbaut sind die personenbezogene Daten enthalten, sind diese einer datenschutzkonformen Löschung zuzuführen. Im Idealfall bestätigt dies auch die Erstbehandlungsanlage und das Gerät kann im Ganzen entsorgt werden.Wenn nicht, sind die Speicher einer gesonderten Entsorgung nach DIN 66399 zuzuführen (weitergehende Informationen über: https://lzk-bw.de).